## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院设备更新项目 体外冲击波碎石机 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 设备用途：用于人体泌尿系统结石的粉碎
| 2 | 技术参数
| 3 | 电磁式冲击波源；
| 4 | 高压放电治疗电压范围不小于：11kv-17kv,连续可调；
| 5 | 治疗频率调节范围不小于：0.5Hz～2Hz，连续可调；
| 6 | 冲击波压缩声压峰值的最大值≤30MPa；
| 7 | 冲击波源具有：故障报警功能，振膜漏水时自动切断高压系统，安全可靠；
| 8 | 冲击波波源具有实时抽真空功能（非电磁盘出厂预抽真空），实现低能量低剂量碎石；
| 9 | 操作系统由内嵌式处理器控制（非MCU控制），彩色液晶触摸显示屏，带快速操作摇杆；
| 10 | 电压自动跟踪调压，高压表显示稳定，即：在进行治疗时设定好的电压数值是定值非波动值；
| 11 | 具备冲击波总计数功能，可显示冲击波源累积冲击次数；
| 12 | 恒温保护自动水循环装置：一体式水气阀箱；
| 13 | 定位装置
| 14 | 探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤1mm；
| 15 | 定位装置最小位移在各移动方向上均≤1mm；
| 16 | 电动探头具有伸缩功能，数字显示范围：25mm～125mm；
| 17 | 智能导航自动定位系统
| 18 | 治疗床术前位置一键居中功能；
| 19 | 一体化超声智能导航自动定位系统，超声影像定位全程可视化，可实时监控定位系统行动轨迹，精准定位；
| 20 | 结石超出自动定位行程范围，可自动检测并弹窗提示；
| 21 | 支持人工定位和智能导航定位两种模式。
| 22 | 治疗床及波源运动参数
| 23 | 治疗床可进行三维六向运动，横向运动范围不小于145mm，纵向运动范围不小于150mm，升降运动范围不小于：0～195mm；
| 24 | 治疗床U口朝外且宽度可变；
| 25 | L臂带冲击波源转动角度范围不小于200°；
| 26 | L臂带波源摆动角度范围不小于50°；
| 27 | 冲击波源半球面运动范围不小于35°；
| 28 | L臂带冲击波源升降范围不小于：0mm～290mm。
| 29 | 治疗床载重量不小于125kg；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注