## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 视频插管软镜 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、镜操作手柄（含插入管）：
| 2 | 1.景深：3-200mm；
| 3 | 2.视场角≥120°；
| 4 | 3.软镜工作软管有效长度≥600mm；
| 5 | 4.成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；
| 6 | 5.软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；
| 7 | 6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；
| 8 | 7.操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；
| 9 | 8.自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；
| 10 | 9.兼容Olympus的一次性吸引按钮、活检阀、清洗管道；
| 11 | 10.成像中心分辨率：不低于15线对/毫米；
| 12 | 11.采用无顶针双向通气阀，气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险；
| 13 | 12.采用人体工程学设计指膜印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间握持操作使用。
| 14 | 13.可升级无线功能
| 15 | 连接方式：
| 16 | 1.操作手柄与显示器自动识别，把视频信号传输到后台处理器，提高产品连接的稳定性和耐用性；
| 17 | 2.采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题；
| 18 | 消毒方式：
| 19 | 1.操作部防水等级：IPX7，可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；
| 20 | 2.操作部采用复合材料氟橡胶，支持低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌。
| 21 | 二、电子内窥镜图像处理器
| 22 | 1.电子内窥镜图像处理器显示功能：高清显示器，分辨率为1280*800，自带10.1"电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大3倍；安卓智能系统终身提供免费升级服务；
| 23 | 2.电子内窥镜图像处理器内置内存，可持续录制视频120分钟，外置可插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息；
| 24 | 3.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站；
| 25 | 4.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能；
| 26 | 5.光源照明亮度分5级调节，优化图像质量；
| 27 | 6.图像真实性：无明显几何失真；
| 28 | 7.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；
| 29 | 8.图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP两种不同的图片格式；
| 30 | 9.供电方式：锂离子可充电电池，6000mAH，电池工作时间≥240分钟（新电池在充满电后室温25℃情况下）
| 31 | 10.提示功能：具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示（用于显示电量）；
| 32 | 11.白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；
| 33 | 12.电子内窥镜图像处理器转动角度:前后：90°～ 150°（范围内任意角度固定）。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注