## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 人体成分分析仪 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 适用范围：用于人体成分无创检测；
| 2 | 测试原理：直接节段多频率生物电阻抗分析法同时多频率生物电阻抗分析法；
| 3 | 电极方法：8点接触式电极；
| 4 | 阻抗: 通过不同的频率分别在节段部分进行电阻抗测量；
| 5 | 通过不低于3个不同的频率分别在节段部分进行电阻抗测量；
| 6 | 相关实验：与DEXA相关性实验，相关系数不低于0.98；
| 7 | 人体成分计算方法：人体成分计算方法：实时测量，不使用经验值估算；
| 8 | 可自定义体脂百分比、腰臀比、BMI正常范围；
| 9 | 故障排除：对常出现的问题进行检查说明；
| 10 | 测量限定电流：≤80ua；
| 11 | 节段肌肉结果显示:测量实际值及理想百分比值；
| 12 | 测量模式：自助模式及专家模式；
| 13 | 评估类型：营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、身体力量分析、健康诊断、重量控制；
| 14 | 通过输入ID号可储存结果≥100,000次；
| 15 | 报告纸：体成分结果报告纸,儿童专用报告纸，身体水分结果报告纸。报告纸输出检测结果项目可根据客户需求更改；
| 16 | 内置儿童生长发育生长曲线功能；
| 17 | 所获认证：中国SFDA认证、FDA认证、CE认证；
| 18 | 具有肥胖度评价、能检测骨矿物质含量；
| 19 | 能测量身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度；
| 20 | 具有全身相位角及节段相位角评价功能；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注