## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 双能X射线骨密度仪 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | X线源
| 2 | K缘过滤，同时产生高低双能X线；
| 3 | X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤5°；
| 4 | 探测器系统
| 5 | 光子计数探测器，探测器材质为硅酸钇镥或者碲锌镉；
| 6 | 扫描
| 7 | 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm，宽度：≥105cm；
| 8 | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm；
| 9 | 最大病人承重：≥150kg；
| 10 | 标准扫描时间
| 11 | 腰椎：≤30秒钟，股骨：≤30秒钟；
| 12 | 全身：≤6分钟；
| 13 | 精确激光定位灯
| 14 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）；
| 15 | 腰椎、股骨: ≤1.0%；
| 16 | 双侧股骨：≤0.6%；
| 17 | 全身脂肪含量：≤1.2%；
| 18 | 全身肌肉组织：≤0.7%；
| 19 | 在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议；
| 20 | 扫描部位及临床应用功能；
| 21 | 具备正位腰椎扫描、评估；
| 22 | 具备单侧股骨扫描、评估；
| 23 | 具备双侧股骨自动扫描、评估；
| 24 | 具备前臂测量和分析；
| 25 | 具备全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量；
| 26 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析；
| 27 | 支持WHO体重指数评估；
| 28 | 具备自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比；
| 29 | 具备增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估；
| 30 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个；
| 31 | 支持中国人参考数据库：数据库由国内机构建立，全国多点采集；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注