## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 呼吸热量代谢测试仪 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 测试项目：氧代谢测定、营养代谢和能量消耗测定、肺内气体分布测定、康复训练管理、功率滴定、慢通气功能测试、用力时间肺活量测试等；
| 2 | 运动程度：呼吸交换律RER、疲劳Borg指数、最大功率Load@Peak；
| 3 | 峰值摄氧量：最大摄氧量VO2max、最大公斤摄氧量VO2max/kg、最大摄氧占预计比VO2max%Pred；
| 4 | 运动储备：心率储备HRR、呼吸储备BR；
| 5 | d无氧阈：无氧阈摄氧量VO2@AT、无氧阈公斤摄氧量VO2max/kg@AT、无氧阈摄氧占预计比VO2@AT%Pred；
| 6 | 氧代谢：摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、通气量VE、氧脉搏O2Plus；
| 7 | 摄氧量和功率变化：每瓦摄氧量dVO2/dWR；
| 8 | 呼吸：呼吸频率BF、潮气量VT、通气量VE；
| 9 | 通气当量：EQO2、二氧化当量EQCO2；
| 10 | 呼气末分压：呼末二氧化碳分压PETCO2、呼末氧分压PETO2；
| 11 | 肺内气体分布：解剖死腔VD-T、生理死腔VD-T、肺泡死腔VM2550、死腔潮气比VD/VT；
| 12 | 摄氧效率：摄氧效率斜率OUES、峰值摄氧效率OUEP；
| 13 | 能量代谢：能量消耗EE、静息能量消耗REE、静息代谢率REE%；
| 14 | 营养代谢：碳水化合物消耗量CHO、蛋白质消耗量PROT、脂类消耗量FAT、碳水化合物氧化率CHO%、蛋白质氧化率PROT%、脂类氧化率FAT%；
| 15 | 减肥塑身：最大脂类消耗功率Load@FATmax；
| 16 | 采样干燥方法：采用高分子的自动吸水干燥管路，不需要更换干燥剂；
| 17 | 摄氧量的动态正常值范围带：提供摄氧量的在动态正常值范围带，以便临床上大量不能运动到力竭的病人的运动评估；
| 18 | 无氧阈评估：提供自动和手动AT评估，为方便AT准确定位，必须具备在任何一张图上拖动AT线，其他图上的AT线也应自动变化；
| 19 | 质量控制程序：定标容量含3000ml、1000ml、100ml；定标内容含通气定标、标准潮气定标、中号潮气定标定标、小号潮气定标、弥散定标、体描定标、运动定标等；
| 20 | 信息化接口：采用HL7接口协议，免费开放端口，可与医院信息化系统连接，连接后支持扫码枪扫码自动输入病人信息资料；
| 21 | CO2 气体分析器：红外光谱吸收技术，测量范围：0–8% CO2 ，测量精度：±0.2%；
| 22 | 中文化的自动诊断功能：能够对通气和换气等测试结果进行自动分析，给出中文的诊断意见和中文的测试报告，内容包括测试质控情况，是否正常，是否存在肺功能障碍，是什么类型的障碍、严重程度如何等；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注