## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 术中冰冻组织切片机 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 主要参数及功能要求(达到或优于):适用于病理科，利用物理降温的方法使新鲜组织在设定的低温下快速达到一定硬度并进行切片，用于对手术中的病人新鲜组织进行快速病理诊断，适用于术中快速冰冻切片及病理诊断。
| 2 | 1.切片厚度范围：0.5-100μm，修片厚度范围1-800μm。
| 3 | 2.腔体及样品头单独制冷，样本头采用半导体制冷方式。
| 4 | 3.冰冻箱制冷温度≤-35℃。
| 5 | 4.旅游冷冻箱自动、手动除霜功能，可自定义除霜部位。
| 6 | 5.速冻台可放置标本数：≥17个。
| 7 | 6.速冻台制冷温度≤-42℃。
| 8 | 7.采用样品头进样，保证切片稳定。
| 9 | 8.具有箱体内紫外线消毒功能。
| 10 | 9.具有手轮锁定提示音，且在屏幕上有锁定提示。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注