## 一体化手术室（含宫腔镜）
广西中医药大学附属瑞康医院 放射治疗一体化固定架 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 一、一体化碳纤维固定架
| 2 | 1.2 长度≥125cm，宽度≥54cm，厚度≥2cm，重量≤3.5kg
| 3 | 1.3 配头脚方向头枕调节适配器，满足不同身高患者体位固定要求
| 4 | 1.4 配塑形垫定位器，使得塑形垫可以结合膜片进行固定，提高定位精度和摆位重复性
| 5 | 1.5 可采用颈胸膜固定，膜片固定范围需包括鼻尖以上至剑突以下
| 6 | 1.6 体宽方向有调节档位≥3个，满足不同体型患者固定要求
| 7 | 1.7 针对乳腺调强放疗的特点，患者可仰卧平躺，定位膜固定头部及腹部，乳腺器官裸露不受挤压，头部偏向健侧固定可保证锁骨上靶区治疗精度和重复性，对比乳腺托架的优势有临床数据论文
| 8 | 1.8 可拆卸腹膜固定块高度≥4cm,摆位扣膜过程不受大腿内侧 阻挡
| 9 | 1.9 可配卡销式真空袋固定，确保定位精度和摆位重复性
| 10 | 1.10 碳纤维面部分穿透系数（6mv≥0.986 )
| 11 | 1.11 底座表面印有摆位坐标线，边缘有刻度线
| 12 | 1.12 可扩展俯卧乳腺体位固定、俯卧盆腔体位固定、腹部加压等功能组件
| 13 | 1.13 体膜固定条低于底板表面，体形偏胖患者背部舒适性不受固定条影响
| 14 | 1.14 可以通过适配条把底板固定到加速器床板上，底板背部适配条定位槽手臂支撑架需与底板通过固定装置连接为一体
| 15 | 二、手臂支撑架
| 16 | 2.1 用于胸部/腹部/乳腺放疗时上举手臂的支撑，长≥540mm，宽≥490mm，高≥290mm，质量≤3Kg
| 17 | 2.2 主要材质
| 18 | 底板：碳纤维；手臂托：铝合金；腕托：POM工程塑料
| 19 | 2.3 手臂支撑架需与底板通过固定装置连接为一体
| 20 | 2.4 手臂支撑架需配置2个手臂托，左右各1个
| 21 | 2.5 手臂托调节档位：头脚方向≥5个；左右方向≥5个；前后方向高度≥6个
| 22 | 2.6 手臂托可旋转角度≥±80度
| 23 | 2.7 手臂支撑架需配置2个腕托，左右各1个
| 24 | 2.8 腕托支撑高度可调节档位≥6个
| 25 | 2.9 手臂支撑架底板每边腕托的定位孔≥18个
| 26 | 三、俯卧位盆腔泡棉垫
| 27 | 3.1 功能：与一体化固定架配合使用，用于盆腔肿瘤俯卧放疗体位固定
| 28 | 3.2 尺寸长≥1440mm、宽≥405mm、高≥141mm
| 29 | 3.3 材质：高弹泡棉，外表喷涂橡胶漆
| 30 | 3.4 酒精擦拭清洁及消毒不对漆面造成损坏
| 31 | 3.5 头枕仰角可调，头枕角度调节档位≥3，使患者体位更舒适
| 32 | 3.6 头、体两段分体式设计，腹部镂空调节档位≥4
| 33 | 3.7 裆部具有分腿固定器，对患者进行纵向定位，使得摆位复位更加便捷、精确
| 34 | 3.8 该底座能配合真空袋一起使用，改善患者放疗过程舒适性，防止患者放疗过程中移动
| 35 | 3.9 有临床病例体现小肠剂量与OAR相当，定摆位误差≤2mm
| 36 | 四、配置清单：
| 37 | 碳纤维多功能固定架2套，碳纤维手臂支撑架2套，透明头枕2套，俯卧盆腔泡棉组件2套，铝合金适配条6根
38
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注