## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 内镜清洗消毒追溯系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 采用成熟的 RFID 射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯，RFID 芯片防水耐腐蚀，不易损坏，可长期复用；
| 2 | 系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，服务器自动备份、客户端自动更新；
| 3 | 系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程数量的限制；
| 4 | 支持和医院 HIS、PACS 系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享，万级数据秒级同步；
| 5 | 系统的时间为内镜清洗工作站运行的实际注气、注液时间，为真实清洗数据；
| 6 | 各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作；
| 7 | 对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示；
| 8 | 采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式；
| 9 | 三重预警，防范感染风险：阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒不合格内镜预警；
| 10 | 可监测消毒液名称、消毒液使用次数，监测次数，消毒液浓度、操作时间、操作人员等与消毒液有关的信息；
| 11 | 可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能；
| 12 | 可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作信息等，给科室管理带来方便；
| 13 | 提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据；
| 14 | 提供链式关联追溯，内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行追溯；
| 15 | 每套系统支持客户端同时访问数量和工作站数量大幅提升，避免出现卡顿和延时现象，洗消数据批量导出和查询响应时间更短，用户体验更佳；
| 16 | 系统界面更为简洁、智能、人性化，提供可视化的流程状态实时显示，清洗过程一目了然；
| 17 | 配置清单
| 18 | 1、电脑主机 ：1台 2、大屏显示：65寸（1个） 3、摄像头：1个 4、热敏打印机：1台 5、配置：I5处理器+8G内存+256固态+WIFI 6. 人员卡：10个 7. 内镜卡：10个 8. 清洗槽点位：13个 9. 诊疗室点位：20个 10.密钥：1个 11.含软件对接1套 12.含硬件对接1套 13.B2控制面板13套 14.追溯确认板 1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注