## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 硬性电子膀胱肾盂镜（电子输尿管镜） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 电子内窥镜处理器
| 2 | 摄像系统的图像：≥1920×1080；
| 3 | 光源输出总光通量：600lm；
| 4 | 图像放大功能:≥3.0倍电子数字放大；
| 5 | 自动测光功能≥2种 ；
| 6 | 冷光源的相关色温在3000K～7000K范围内；
| 7 | 输出视频信号：≥3种；
| 8 | 白平衡调节方式：≥2种；
| 9 | 液晶触摸显示屏：≥7.0英寸，方便显示和设置参数；
| 10 | 具有双脚踏开关，便于术中实时操作；
| 11 | 具有图像过曝点抑制功能，满足不同科室曝光需求；
| 12 | LED光源模组在正常使用的情况下寿命≥60000小时；
| 13 | 具有图像显示切换功能，方屏、圆屏可自由切换；
| 14 | 具有图像去红增强功能，手术视野一览无余；
| 15 | 具有图像冻结、拍照、录像功能；
| 16 | 电子输尿管镜（成人镜）
| 17 | 镜体外径：≤8-9.8Fr ；
| 18 | 有效工作长度：≥425mm；
| 19 | 视向角：0° ；
| 20 | 视场角：≥120°；
| 21 | 像素：≥16万；
| 22 | 视场中心角分辨力≥1.5C/（°）；
| 23 | 可耐受低温等离子灭菌；
| 24 | 采用电子成像技术，解决输尿管镜图像摩尔纹的现象；
| 25 | 镜体采用优质不锈钢材料；
| 26 | 采用双层密封工艺技术；
| 27 | 采用激光焊接工艺技术；
| 28 | 电子输尿管镜（小儿镜）
| 29 | 镜体外径：≤6-7.5Fr；
| 30 | 有效工作长度：≥430mm；
| 31 | 视向角：≥12°；
| 32 | 视场角：≥120°；
| 33 | 像素：≥16万；
| 34 | 信噪比≥36dB；
| 35 | 视场中心角分辨力≥1.5C/（°）；
| 36 | 可耐受低温等离子灭菌；
| 37 | 镜体采用优质不锈钢材料；
| 38 | 采用电子成像技术，解决输尿管镜图像摩尔纹的现象；
| 39 | 采用双层密封工艺技术；
| 40 | 采用激光焊接工艺技术；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注