## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 中央监护仪一拖二（带动态心电，动态血压模块） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、遥测设备
| 2 | 1.产品通过中国国家食品药品监督管理局Ш类医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测；
| 3 | 2.主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带；
| 4 | 3.防水防尘等级符合IP67要求；
| 5 | 4.满足1.5米跌落测试要求；
| 6 | 5.显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏；
| 7 | 6.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式；
| 8 | 7. 提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护；
| 9 | 8.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能；
| 10 | 9.支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能；
| 11 | 10.支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测；
| 12 | 11.具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理；
| 13 | 12.具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全；
| 14 | 二、中央工作站
| 15 | 1.中央监护系统支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温等参数值及波形的显示；
| 16 | 2.可支持显示双血氧、CNBP参数；
| 17 | 3.软件界面显示适应19英寸、22英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏，方便根据科室需求进行灵活配置；
| 18 | 4.支持升级全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通；
| 19 | 5.在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量不少于100床；
| 20 | 6.支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理；
| 21 | 7.采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数最大不低于1000台；
| 22 | 8.为充分保证数据安全性、完整性，系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能；
| 23 | 9.支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全；
| 24 | 10.具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存；
| 25 | 11.中央监护系统可以接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据；
| 26 | 12.带动态心电、动态血压模块；
| 27 | 三、配置要求
| 28 | 1.中央工作站 1套
| 29 | 2.电脑打印机 1套
| 30 | 3.遥测设备 2台
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注