## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 6分钟步行实验测试系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、产品性能
| 2 | 1.分析系统和监测设备分别具备国家药监局颁发的二类医疗器械注册证；
| 3 | 2.分析系统和监测设备为同一生产商，便于产品升级及后续管理；
| 4 | 3. 监测设备一体化集成所有监测参数，可支持心电、心率、血氧、脉率等参数的实时监测及储存；
| 5 | 4.分析系统和监测设备采用WIFI无线通讯，设备易管理；
| 6 | 5.≥5导心电波形同步采集，可支持12导心电采集;
| 7 | 6.血氧测量范围：0~100 %，脉率测量范围：20 bpm~300 bpm；
| 8 | 7.呼吸率测量范围：0 ~200 rpm；
| 9 | 二、系统功能
| 10 | 1.采用标准六分钟步行试验流程设计，提供自动计时；支持智能语音，指导患者进行试验；
| 11 | 2.运动前后均支持图形化Borg量表，直观辅助患者评估疲劳度及呼吸等级；
| 12 | 3.心电波形实时显示，显示格式、增益及走速可调，并可截取任意心电图进行打印；
| 13 | 4.支持血氧、心率、脉率、呼吸率、无创血压等相关参数数值实时显示；
| 14 | 5.提供实时参数趋势图，并支持通过点击任意时间点查看对应的参数数据；
| 15 | 6.试验过程中支持手动/自动步行圈数、步行距离的统计；
| 16 | 7.具备休息记录功能，可记录休息原因，并根据患者状况选择继续试验或紧急停止；
| 17 | 8.试验结束后自动生成统计报告，报告内容包含有患者基本信息、休息情况、步行数据和生理参数统计等；
| 18 | 9.根据患者试验结果，自动计算“运动耐力评估”及“心肺功能等级评估”结果；
| 19 | 10.报告首页支持预览界面直接点击修改，提高报告出具效率；
| 20 | 11.支持静息心电报告、最快/最慢心电片段的自动统计；
| 21 | 12.支持出具完整的心率变异性分析报告，包括时域分析、频域分析、RR间期直方图、RR间期差值直方图、心率趋势图、散点图、差值散点图等信息；
| 22 | 13.支持趋势图报告功能，统计全过程心率、脉率、呼吸率、血氧、血压变化曲线；
| 23 | 14.报告格式支持PDF、PNG、JPG、BMP；
| 24 | 三、配置要求
| 25 | 1.平板电脑 1台
| 26 | 2.便携箱 1个
| 27 | 3.测距AP 2个
| 28 | 4.遥测设备主机 1台
| 29 | 5.充电站 1台
| 30 | 6.心电导联线、指脉氧探头 各 1根
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注