## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 电磁聚焦式冲击波治疗仪 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1.适应范围：本产品适用足底筋膜炎、钙化性肩部肌腱炎的辅助治疗。
| 2 | 2.彩色触摸屏配合一键飞梭式强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。
| 3 | 3.水囊式治疗头，触感柔软，具备三档不同深度可调节，并关联处方。同时也可进行治疗深度0-70mm的无极调节功能。
| 4 | 4.设备主机重量≤25Kg，标配推车，可方便移动，推车配备多个储物柜，可存放物品（提供证明材料）
| 5 | 5.治疗手柄带有控制盲键，便捷操作，可在治疗过程中实时调节能级及频率（提供证明材料）
| 6 | 6.设备主机显示屏尺寸≥10英寸
| 7 | 7.具备过热保护功能，具备风冷加水冷的结合冷却方式，保证使用体验
| 8 | 8. 能量形式：电磁聚焦式，聚焦稳定、不用频繁更换电极。
| 9 | 9. 能流密度范围：0.01~0.5mJ/mm2，误差±20%，可随能级自适应调节；
| 10 | 10. 手持手柄能量等级≥18级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。
| 11 | 11. 焦区大小：径向宽度≤20mm；轴向长度≤50mm；
| 12 | 12. 脉宽≤5μs
| 13 | 13. 治疗深度：0~70mm； （提供证明材料）
| 14 | 14. 输出频率：0.5~25Hz可调，步长≥0.5Hz，宽频输出，体感更佳；
| 15 | 15.冲击次数：100~9900次可调，步长≥95次；
| 16 | 16.具备wifi连接功能，可通过wifi接入相关管理软件，方便医院进行设备管理及信息管理；
| 17 | 17.具备方案库功能，每个方案具有多图或视频操作教程
| 18 | 18.具备自定义方案库：可储备≥1000个治疗方案。
| 19 | 19.可预设发射次数，达到预设值自动停止，操作界面可显示当前冲击波发射次数，同时记录冲击波累计发射总次数；
| 20 | 20.末次治疗深度记忆功能：末次治疗深度记忆，即上次治疗结束，再次开机，水囊高度保持上一次高度；
| 21 | 21.治疗头的使用期限：≥200 万次
| 22 | 22.高压储能电容的使用期限≥ 1000 万次
| 23 | 23.设备具有HDMI接口，可外接拓展显示屏
| 24 | 24.使用半导体放电，非透镜聚焦方式产生高能冲击波，不需使用放电管，寿命更高，安全性强，触发频率更高。
| 25 | 25.电压≤4000v，开机后仍符合EMC安规标准。
| 26 | 26.具备USB数据传输功能，可通过USB导入导出图片，批量导入治疗方案
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注