## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 体外心肺支持辅助系统（ECMO）设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 功能及用途：手术室，新导管室，急诊室，ICU，适用于成人等高危病人抢救。可进行长时间的体外循环，或救治需进行心肺辅助的高危病人。
| 2 | 具备床旁和便捷二种转运模式，离心泵驱动装置重量≥4kg，带显示屏，具备单独携带转运功能。驱动装置可以独立工作，可以调节流量和转速数据。
| 3 | 驱动泵配备内置电池，电池可拆卸更换，可反复充电，可持续供电≥360分钟
| 4 | 具备开机自检及报警功能
| 5 | 模式选择：转速模式及零流量模式
| 6 | 驱动泵具备超声波流量监测和气泡监测传感器。
| 7 | 转速范围：≤0-5500RPM，实现低转速高流量，避免过高转速产热造成血液破坏。
| 8 | 转速误差：±20RPM或更小
| 9 | 流量范围：0-8L/min或更大
| 10 | 流量精度： 0.01L/min或更小
| 11 | 泵压降：≥600mmHg或更大
| 12 | 泵头预冲量：泵头预充量≥20ml且≤30ml，保证低预充的同时确保流量充分，且注册证的适用范围注明6小时以上支持时间。
| 13 | 电机初始启动转速为500rpm。
| 14 | 泵头进/出口径：3/8”
| 15 | 设备具备可兼容其他多品牌的氧合器套包。
| 16 | 泵头无金属支撑轴，没有淤滞区域，避免因摩擦产热而引发的血栓
| 17 | 离心泵紧急电动驱动装置
| 18 | 离心泵工作原理：磁性耦合原理
| 19 | 转运单元具备流量/气泡接口，可实现流量/气泡监测功能
| 20 | 具有流量，气泡，压力，温度报警功能
| 21 | 具备8寸或更大的电子触摸彩色液晶屏，带监测参数历史数据图，中文操作软件。
| 22 | 说明书指导设备使用寿命≥8年。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注