## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 中央监护系统系统（一拖十六）项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 中央站参数，硬件：≥32英寸彩色显示器，分辨率≥2560*1600，UPS，标准以太网。
| 2 | 内置信息中心的“在线帮助”功能
| 3 | 单屏可同时查看32床患者信息；
| 4 | 波形储存回顾：可选择≥10道波形，存储至少168小时的全息波形
| 5 | 报警回顾：可存储报警和事件≥50天，可按患者、病区、报警类型等筛选，可将报警回顾的信息以表格形式从信息中心导出至USB
| 6 | 病人监护仪参数：屏幕采用电阻屏设计，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染；
| 7 | 可选配床旁数据连接模块，可连接呼吸机、麻醉机等第三方设备，并将设备参数及波形连接至监护仪进行显示，可连接不同类型的设备及型号数量≥100种
| 8 | 一个高级测量模块能够同时整合主路呼气末二氧化碳监测、双有创血压监测和PICCO监测三个参数，可同时实现重症患者的血流动力学及通气功能评估；
| 9 | 测量参数：5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、有创血压、体温、可选配PICCO、呼吸末CO2、连续无创SpHb总血红蛋白测量等
| 10 | 监护仪主机心电监测时用≤7个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本。
| 11 | 十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。
| 12 | 血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术
| 13 | 根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等)
| 14 | 配置连续心输出量测量和传统热稀释心排量测量功能
| 15 | 可选配连续无创监测技术监测病人SpHb （总血红蛋白）、SpOC （总血氧含量），对创伤性休克、隐匿性/活动性出血、慢性失血的患者，评估并跟踪病情进展，检测患者贫血状况。测量范围为0-25 g/dl（0-15.5 mmol/l），精度为0.1 g/dl（0.1 mmol/l）。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注