## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 电子支气管镜及超声镜设备 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、 满足呼吸系统相关疾病检查及介入治疗要求，经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各种病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声支气管镜系统。
| 2 | 二、 技术参数：
| 3 | 1、高清电子影像处理系统 一套
| 4 | 1.1.HD＋专业级超高清图像，分辨率≥1920×1080i。
| 5 | 1.2.主机光源一体设计，氙气灯冷光源≥150W，具有LED备用灯。
| 6 | 1.3. P-in-P(画中画)功能，可以把外围设备的图像和内镜图像整合在同一个显示器上。
| 7 | 1.4.高清图像冻结，冻结时候自动出现活动小画面，实时监控内镜图像，确保病人安全。
| 8 | 1.5.控制预设，可内镜手柄按键上设置所有主机的控制及调节功能。
| 9 | 1.6.可通过内镜按钮调节白平衡功能。
| 10 | 1.7.多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆。
| 11 | 1.8.测光模式：峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式。
| 12 | 1.9内镜画面可进行180度旋转。
| 13 | 1.10.通过主机USB接口可直接存储高清静态手术图片。
| 14 | 1.11.提供多档调节的高流量新型低噪气泵，通过主机面板可方便调节气泵流量。
| 15 | 1.12.具有数码变焦功能，提供：关、1.2X、1.5X、2.0X四个档位的数码变焦功能。
| 16 | 1.13.DVI-D全数字高清图像输出接口; 多种、多组常规输出方式RGB、Y/C、S-VIDEO。
| 17 | 1.14.内镜连接具有固定锁功能，防止使用过程中内镜脱落。
| 18 | 1.15.可兼容同品牌电子支气管镜，耳鼻喉镜、电子超声支气管镜等。
| 19 | 2、高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 一套
| 20 | 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括：
| 21 | 2.1.1 ≥21.5英寸高分辨率彩色液晶显示器，宽视角，高对比度图像显示，采用灵活多点支撑臂，可上下左右调整、旋转和下折
| 22 | 2.1.2 ≥10.1英寸彩色液晶触摸控制屏
| 23 | 2.1.3 具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率
| 24 | 2.1.4 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可升降及左右偏转
| 25 | 2.1.5 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度
| 26 | 2.1.6 数字化高分辨率二维灰阶成像单元
| 27 | 2.1.7 数字化彩色多普勒血流成像单元
| 28 | 2.1.8 数字化能量血流成像单元
| 29 | 2.1.9 数字化频谱多普勒显示及分析系统
| 30 | 2.1.10 数字化M型显示及分析系统
| 31 | 2.1.11 组织多普勒成像单元
| 32 | 2.1.12 空间复合成像，复合角度可调
| 33 | 2.1.13 具备自适应成像技术，智能化解析滤波技术，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8档
| 34 | 2.1.14 具备组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调
| 35 | 2.1.15 具备增强血流成像技术：高精细彩色血流成像，以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息
| 36 | 2.1.16 具备图像一键自动优化功能，只能调整图像参数，获得优质成像
| 37 | 2.1.17 具备自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，优化组织细节及边界显示
| 38 | 2.1.19 具备多普勒角度自动校正功能
| 39 | 2.1.20 具备实时二同步/三同步能力
| 40 | 2.1.21 具备实时多普勒自动包络分析功能
| 41 | 2.1.22 二维和彩色多普勒实时同屏双幅动态显示
| 42 | 2.1.23 二维和彩色多普勒实时双幅显示穿刺引导线
| 43 | 2.1.24 穿刺针增强实时显示功能
| 44 | 2.1.25 图像放大功能
| 45 | 2.1.26 具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野
| 46 | 2.1.27 具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术
| 47 | 2.1.28 具备数字式触控TGC软件，精简物理键设置，替代传统TGC滑块，便于清洁，可一键复位，简化操作步骤
| 48 | 2.1.29 具备实时组织弹性成像功能
| 49 | 2.1.29.1 具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算
| 50 | 2.1.29.2 具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上
| 51 | 2.1.29.3 具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像
| 52 | 2.1.29.4 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量
| 53 | 2.1.29.5 与原始数据兼容，并支持离线数据分析
| 54 | 2.1.29.6 支持凸阵、线阵、腔内等探头
| 55 | 2.2 测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒）
| 56 | 2.2.1 一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等
| 57 | 2.2.2 M型测量
| 58 | 2.2.3 多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记）
| 59 | 2.2.4 产科测量与分析
| 60 | 2.2.5 妇科测量与分析
| 61 | 2.2.6 心脏功能测量与分析
| 62 | 2.2.7 外周血管血流测量与分析
| 63 | 2.2.8 乳腺测量与分析
| 64 | 2.2.9 髋关节角度测量与分析
| 65 | 2.2.10 报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示
| 66 | 2.3 图像存储与（电影）回放重现单元
| 67 | 2.3.1 主机硬盘≥500G
| 68 | 2.4 输入/输出信号：
| 69 | 2.4.1 输入： DVI-D、S VIDEO
| 70 | 2.4.2 输出： DVI-D、S VIDEO
| 71 | 2.5 图像管理与记录装置
| 72 | 2.5.1 超声图像存档与病案管理
| 73 | 2.5.2 支持USB HDD、DVD-RAM等存储器
| 74 | 2.5.3 兼容DICOM 3.0
| 75 | 3、检查电子支气管镜 1条
| 76 | 3.1．视野角： ≥120°
| 77 | 3.2．视野深度： 3—100mm
| 78 | 3.3．视野方向： 0°直视
| 79 | 3.4．弯曲角度： 向上≥210°，向下≥130°
| 80 | 3.5．先端部外径： ≤ 5.4mm
| 81 | 3.6．插入部外径： ≤5.2mm
| 82 | 3.7．活检孔内径： ≥2.0mm
| 83 | 3.8．有效长度： ≥600mm
| 84 | 3.9．最小可视距离：距离先端≤3mm
| 85 | ▲3.10．一次性吸入阀，可更大限度地减少交叉感染
| 86 | 3.11.低温等离子消毒兼容性：清除多药耐药和极端耐药的分枝杆菌。
| 87 | 4、治疗电子支气管镜 1条
| 88 | 4.1．视野角： ≥120°
| 89 | 4.2．视野深度： ≤3—100mm
| 90 | 4.3．视野方向： 0°直视
| 91 | 4.4．弯曲角度： 向上≥180°，向下≥130°
| 92 | 4.5．先端部外径： ≤ 6.4mm
| 93 | 4.6．插入部外径： ≤6.1mm
| 94 | 4.7．活检孔内径： ≥2.8mm
| 95 | 4.8．有效长度： ≥600mm
| 96 | 4.9．最小可视距离：距离先端≤3mm
| 97 | *4.10．一次性吸入阀，可更大限度地减少交叉感染
| 98 | *4.11.低温等离子消毒兼容性：清除多药耐药和极端耐药的分枝杆菌。
| 99 | 5、超声电子支气管内窥镜 一根
| 100 | 5.1. 视野角度：≥ 100°
| 101 | 5.2. 前方斜视：≥ 45°
| 102 | 5.3. 景深：2-50mm
| 103 | 5.4. 弯曲角度：上≥ 120°，下≥ 90°
| 104 | 5.5.插入部外径：≤6.3 mm
| 105 | 5.6. 钳道内径：≥2.2 mm
| 106 | 5.7. 有效长度：≥600 mm
| 107 | 5.8. 频率:5-13 MHZ （5级可切换）
| 108 | 5.9. *扫描模式：B模式、M模式、D模式（彩色多普勒）、血流模式、血流能量模式；组织谐波成像、超声弹性成像。
| 109 | 5.10. 扫描方式：电子凸阵扫描
| 110 | 5.11. 扫描方向：纵向
| 111 | 5.12. *扫描范围: ≥75°
| 112 | 5.13. *支持实时组织弹性成像功能
| 113 | 6、高清医用显监示器 一台
| 114 | 6.1．医用专业级液晶监视器
| 115 | 6.2．屏幕尺寸≥27英寸
| 116 | 6.3．分辨率≥1280×1024P
| 117 | 6.4．提供DVI-I输入以及输出接口以便兼容数字和模拟视频信号
| 118 | 6.5．具备无信号自动待机功能
| 119 | 7、医用台车 一台
| 120 | 7.1．电子内镜专用台车，配安放支架，放置镜子安全、可靠，不易滑落。
| 121 | 7.2．多层设计，可放置电刀及视频打印机等
| 122 | 7.3．提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度
| 123 | 8、测漏器 一个
| 124 | 专用测漏器
| 125 | 9、影像工作站 一套
| 126 | 9.1主 机： Intel Core G540双核CPU或以上、2048M 内存 、500G 硬盘、主板集成高性能显卡、DVD光盘驱动器、DV4500专业动/静态图像采集卡、内窥镜医学影像信息管理系统
| 127 | 9.2显示器：≥ 19寸液晶显示器
| 128 | 9.3打印机： 彩色喷墨打印机
| 129 | 9.4附 件： 视频输入电缆辅助图像采集脚踏开关
| 130 | 三、配置清单
| 131 | 1、高清电子影像处理系统
| 132 | 2、高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统
| 133 | 3、检查电子支气管镜
| 134 | 4、治疗电子支气管镜
| 135 | 5、超声电子支气管内窥镜
| 136 | 6、高清医用监视器
| 137 | 7、医用台车
| 138 | 8、测漏器
| 139 | 9、图文工作站
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注