## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 电子胆道镜系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、总体设计需求：
| 2 | 1、全高清≥1920*1080P视频图像信号输出；
| 3 | 2、设备面板实体按钮按键；方便戴手套操作；
| 4 | 3、要求设备为分体式设计，处理器和光源独立，便于散热，减少故障；
| 5 | 4、视频信号激光传输、速度更快、抗干扰更强；
| 6 | 5、具有双画面显示功能，同时实时查看特殊光染色图像和白光图像。
| 7 | 二、图像处理器：1台
| 8 | 1、高清视频信号（DVI）输出视频分辨率≥1920*1080，画质信号帧率≥60HZ；
| 9 | 2、具有SDI、DVI、CVBS、Y/C、VIDEO等信号输出模式，分量输出（RGB、SYNC）；
| 10 | 3、CMOS图像传感器；全高清内镜图像，像素分辨率≥1920×1080P及以上；
| 11 | 4、激光传输：无损失的信息传输、抗干扰能力强，通信量大；
| 12 | 5、特殊光观察：具有窄带成像功能，滤光片原理，支持染色模式≥4种；
| 13 | 6、具有同时实时显示普通模式图像与分光染色模式图像的功能；
| 14 | 7、红色调、蓝色调功能：±100档可调；
| 15 | 8、具有血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织；
| 16 | 9、具有自动调光功能,可以选择平均测光和峰值测光模式；
| 17 | 10、具有结构强化功能，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造；
| 18 | 11、具有轮廓强化功能，可突出显示病变组织范围及轮廓；
| 19 | 12、具有内窥镜自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号；
| 20 | 13、具有自平衡功能，能使图像的色彩更接近实际；
| 21 | 14、可冻结实时图像、缓存32 幅冻结图像。冻结图像也还可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理；
| 22 | 15、具有数字放大功能，数字放大功能可将内镜图像进行1. 2 倍、1. 5 倍、2 倍、4倍等三档及以上档位放大；
| 23 | 三、内窥镜冷光源：1台
| 24 | ▲1、灯泡：≥5路LED光源；
| 25 | 2、支持白光和≥4种特殊光照明模式；
| 26 | 3、气泵压力：40-90kPa可调，送气量等级≥4档，气泵的送气流量范围：2.0-5.0L/min
| 27 | 4、支持白光和光学染色模式图像，且可分屏显示光学染色模式图像和白光图像
| 28 | ▲5、光源灯泡使用寿命≥20000小时
| 29 | 6、光照强度：光照强度可调节，具有自动调光、手动调光可调；
| 30 | 7、显色指数：≥90；光通量：≥ 300 lm
| 31 | 8、色温：3000K～7000K。
| 32 | 9、内镜连接：一键拔插，无辅助电缆接头，且支持内镜热插拔；
| 33 | 10、主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况；
| 34 | 11、兼容电子胆道镜、电子鼻咽喉镜、电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、电子膀胱镜等共享系统；
| 35 | 四、电子胆道镜：1条
| 36 | 1. 视场角：≥120°；
| 37 | 2. COMS呈像技术，全高清像素图画展现；
| 38 | 3.头端部外径：≤4.9 mm；
| 39 | 4.主软管外径：≤4.9mm；
| 40 | ▲5.景深：2-100 mm；
| 41 | ▲6.弯曲角度上≥180°下≥130°；
| 42 | 7.钳道孔径：≥2.2 mm；
| 43 | 8．工作长度：≥380 mm ；
| 44 | 9.一体式设计，无需防水盖，安全便捷。
| 45 | 五、医用专用显示器：1台
| 46 | 1、监视器为彩色医疗图像监视器；
| 47 | 2、具有16:9比例高亮度，高清液晶显示；
| 48 | 3、监视器尺寸≥27寸；
| 49 | 4、分辨率≥1920×1080。
| 50 | 六、医用台车：1台
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注