## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 4K高清关节镜及手术系统 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1.医用内窥镜系统
| 2 | 1.1 摄像系统主机
| 3 | 1.1.1主机分辨率≥3840*2160P。
| 4 | 1.1.2带有电子染色/去网纹/电子变焦（≥3倍）/数字降噪/图像去雾/构造增强/图像翻转/冻结等临床常用功能。
| 5 | 1.1.3配备液晶触摸屏。
| 6 | 1.1.4图像处理满足BT.2020和BT.709色域标准。
| 7 | 1.1.5系统兼容性强，可自动识别胸腹腔镜/关节镜/鼻内镜/电切镜/纤维镜等镜种，无需手动调节模式。
| 8 | 1.1.6主机同时支持4K画质输出≥6路。
| 9 | 1.1.7 信号输出具备多种物理接口，满足临床多屏显示拓展：
| 10 | （1）超高清4K接口至少同时具备DP×1、HDMI×1、12G-SDI×4；
| 11 | （2）全高清接口至少同时具备DVI×1、3G-SDI×4；
| 12 | （3）SDI接口满足高清3G×2与超高清12G×2同时输出。
| 13 | 1.1.8内置1T存储盘与USB3.0接口，可以同时≥2路超高清图像抓取和超高清视频存储，视频的存储分辨率为3840*2160/1920*1080/1280*720可选。
| 14 | 1.1.9设备安全类型满足CF型。
| 15 | 1.2 摄像头
| 16 | 1.2.1采用超高清4K CMOS传感器，有效物理采集像素大于800万。
| 17 | 1.2.2连接头为贴片设计，光缆信号连接线长度≥3m。
| 18 | 1.2.3通过按键可启动用户菜单，菜单功能≥10种，至少包括白平衡/消网纹/去雾/色彩增强/电子变焦/数字降噪/色域调节/HDR/冻结/图像镜像等功能。
| 19 | 1.2.4摄像头卡口具备齐焦功能。
| 20 | 1.2.5支持低温等离子灭菌。
| 21 | 1.2.6设备安全类型满足CF型。
| 22 | 1.2.7可自定义快捷功能按键数≥4个。
| 23 | 1.3冷光源
| 24 | 1.3.1 灯珠有效工作寿命≥30000小时。
| 25 | 1.3.2 具有触摸屏、主机旋钮≥2种调光模式，光源等级≥100级调节。
| 26 | 1.3.3 色温5700k±10%。
| 27 | 1.3.1工作噪声≤43dB。
| 28 | 1.3.5具备剩余使用时长提示功能。
| 29 | 1.4 液晶监视器
| 30 | 1.4.1尺寸≥32英寸，4K级LCD，屏幕长宽对比16:9，支持4K分辨率≥3840*2160。
| 31 | 1.4.2色域空间满足BT.2020标准。
| 32 | 1.4.3视野角度，上/下/左/右≥89°。
| 33 | 1.4.4具备DVI-D、HDMI、DP、BNC（12G/3G/HD-SDI）等多种输入/输出端口。
| 34 | 1.4.5具有图像强调功能。
| 35 | 1.5台车
| 36 | 1.5.1腔镜系统专用台车，支持液晶监视器水平角度和上下高度调整。
| 37 | 2.等离子射频手术系统
| 38 | 2.1工作频率：≥100KHz，输出功率≤330W，工作温度：40～70℃。
| 39 | 2.2具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。
| 40 | 2.3具有消融切割、凝固止血两种工作模式；等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。
| 41 | 2.4具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率。
| 42 | 2.5智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。
| 43 | 2.6智能记忆电极常用参数。
| 44 | 3.手术动力系统
| 45 | 3.1主机：
| 46 | 3.1.1设备的电源条件：～220 V±22 V，50 Hz±1 Hz。
| 47 | 3.1.2设备输入功率：≤500VA。
| 48 | 3.1.3该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。
| 49 | 3.1.4高清晰度触摸屏：显示转速、运行方向、连接手柄、冲水量等，微型马达电动输出，≥60000转/分，可精确调速，高速瞬停，电源线长度≥3.0m。
| 50 | 3.1.5内置蠕动泵，具备注水和冷却功能，自由选择注水量：0～100 ml/min，配备冷却/冲洗管路。
| 51 | 3.1.6故障自动诊断，发生故障自动停止工作并显示故障代码，发生故障后主机自动停止工作。
| 52 | 3.2脚踏开关：
| 53 | 3.2.1控制手柄启停、转速，切换手柄、模式，无极变速。
| 54 | 3.2.2防水等级≥IPX7，防滑，防侧翻设计。
| 55 | 3.3刨削手柄：
| 56 | 3.3.1无碳刷电机，转速200～12000转/分。
| 57 | 3.3.2低振动，低发热，正转、往复转功能自由切换。
| 58 | 3.3.3电机和导线一体化封闭设计，电机和导线可高温高压消毒。
| 59 | 3.3.4手柄具有过负载保护功能。
| 60 | 3.4磨钻头：
| 61 | 3.4.1有粗、细金刚砂，西瓜瓣，圆球形、圆柱形、圆锥形、橡实形等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头供手术选择。
| 62 | 3.4.2耗材主要材质为高韧度不锈钢。
| 63 | 3.5主机可适配多款手柄：高速手柄、刨削手柄，满足不同临床手术试用需求。
| 64 | 4.关节内窥镜技术参数
| 65 | 4.1专用高清关节镜，直径为≤4 mm。
| 66 | 4.2视向角≥30°。
| 67 | 4.3视野范围广角。
| 68 | 4.4光学内窥镜工作长度≥185mm。
| 69 | 4.5光学内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。
| 70 | 4.6非球面设计。
| 71 | 4.7支持预真空高温高压、低温等离子等方式灭菌。
| 72 | 6.关节镜器械技术参数
| 73 | 6.1鸭嘴直型篮钳1把： 无销钉设计、工作长度≥125mm，插入部分宽度≤4.8mm 钳头硬度HRC48±25。
| 74 | 6.2前角左弯篮钳1把：无销钉设计、工作长度≥115mm，插入部分宽度≤5.6mm 钳头硬度HRC48±26。
| 75 | 6.3前角右弯篮钳1把：无销钉设计、工作长度≥115mm，插入部分宽度≤5.6mm 钳头硬度HRC48±27。
| 76 | 6.4游离体抓取钳1把：无销钉设计、工作长度≥125mm，插入部分宽度≤4mm 具有锁扣功能 钳头硬度HRC48±28。
| 77 | 6.5探钩（带手柄）1支：工作长度≥121mm弯钩处3mm，带刻度。
78
79
80
81
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注