## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 彩色多普勒超声诊断仪（三） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（三）
| 2 | 二、用途说明:腹部、产科、妇科、生殖、腹部、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、其它
| 3 | 三、系统技术规格及概述：
| 4 | 3.1显示器：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可调，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下、左右及前后移动。
| 5 | 3.2触摸屏≥12.5英寸彩色，触摸屏角度可以独立于主机调节，机身静止状态下，独立调节角度≥20度
| 6 | 3.3触摸屏支持手势控制，支持手写和带上橡胶手套触摸，支持触摸屏编辑，支持将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作
| 7 | 3.4. 触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式
| 8 | 3.5控制面板具有6向独立调节功能，支持上下升降、左右旋转和前后平移
| 9 | 3.6支持将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作
| 10 | 3.7探头接口≥5个，5个探头接口均为无针式接口且大小一致
| 11 | 3.8中央刹车和直行锁功能
| 12 | 3.9采用Windows 10操作系统，流畅使用体验 舒心安全保护
| 13 | 四、系统成像技术
| 14 | 4.1二维灰阶模式
| 15 | 4.2谐波成像模式
| 16 | 4.3 M型模式
| 17 | 4.4彩色M型模式
| 18 | 4.5彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
| 19 | 4.6频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）
| 20 | 4.7 扩展成像
| 21 | 4.8空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线
| 22 | 4.9 全域动态聚焦技术，基于全息域数据的连续 发射聚焦技术，明显提升图像均匀性，让 近，中，远场图像更加均匀一致，图像上无焦点显示
| 23 | 4.10组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
| 24 | 4.11声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示
| 25 | 4.12 宽景拼接成像技术
| 26 | 4.13支持二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常
| 27 | 4.14宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头
| 28 | 4.15斑点抑制成像
| 29 | 4.16频率复合成像
| 30 | 4.17二维/彩色取样框角度独立偏转技术
| 31 | 4.18实时双幅对比成像
| 32 | 4.19高分辨率血流成像
| 33 | 4.20支持立体血流成像，直观立体显示血流上下、左右、前后三维关系
| 34 | 4.21一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像
| 35 | 4.22全屏放大；局部放大（支持前端、后端放大）
| 36 | 4.23血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用
| 37 | 五、高级成像功能
| 38 | 5.1. 3D/4D成像
| 39 | 5.1.1 支持妇产场景自动容积成像功能，通过自动识别当前切面的器官类型，自适应调节3D/4D扫描取样框大小与位置、扫描质量、角度等，数据采集完成后自动选择渲染模式、切面自动成像，支持产科、妇科、生殖、盆底等应用。
| 40 | 5.1.2 支持妇产场景自动二维成像运算功能，通过自动识别当前切面的器官类型，自适应调节扫描取样框大小与位置、扫描质量、角度等，数据采集完成后自动输出相关的测量参数。
| 41 | 5.1.3容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息
| 42 | 5.1.4胎儿面部自动容积成像，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向，支持正/反向橡皮擦。
| 43 | 5.1.5 支持盆底超声智能解决方案，支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，可一键实现从二维盆底切面至容积全自动识别评估肛提肌裂孔、肛门括约肌及自动测量等。
| 44 | 5.1.6子宫内膜自动成像与容积分析功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动识别并呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。
| 45 | 5.1.7颅内容积自动测量功能，结合妇产场景自动容积成像功能，可自动显示识别胎儿颅脑，呈现胎儿颅内立体轮廓，并自动获取胎儿颅内容积测量数据。
| 46 | 5.1.8 自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同颜色区分显示不同位置和大小的无回声结。并自动测量卵泡半径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积
| 47 | 5.1.9 4D最大显示帧率≧45帧/秒
| 48 | 六、测量/分析和报告
| 49 | 6.1全科测量包，自动生成报告
| 50 | 6.2自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标
| 51 | 6.3 自动NT测量
| 52 | 6.4 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。
| 53 | 6.5 可支持胎儿颅脑自动分析功能，自动识别符合国际妇产超声学会ISUOG关于胎儿颅脑扫查的4个标准切面，并自动测量6项相关生物指标。
| 54 | 6.6 支持胎儿心脏容积自动切面识别功能，可一键自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。
| 55 | 6.7 支持自动胎心率测量，可支持在B模式及M模式下自动计算胎心率。
| 56 | 6.8 支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。
| 57 | 6.9 支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间
| 58 | 6.10 支持子宫畸形分类参考标准（欧洲ESHRE & ESGE北美ASRM参考标准）
| 59 | 七 .电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
| 60 | 7.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
| 61 | 7.2原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）
| 62 | 7.3内置双硬盘设计，非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB，两个硬盘独立运行
| 63 | 7.4通过网络可在超声主机上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内，设备已储存患者基本信息后仍可选是否传输患者姓名、检查部位、年龄、性别、检查时间。
| 64 | 八、系统技术参数及要求
| 65 | 8.1二维灰阶模式
| 66 | 8.1.1最大显示深度:≥38cm
| 67 | 8.1.2 TGC: ≥8段
| 68 | 8.1.3 LGC: ≥8段
| 69 | 8.1.4 伪彩图谱: ≥8种
| 70 | 8.2彩色多普勒成像
| 71 | 8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
| 72 | 8.2.2取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)
| 73 | 8.2.3最大帧率: ≥200 帧/秒
| 74 | 8.2.4支持B/C 同宽
| 75 | 8.3 频谱多普勒模式
| 76 | 8.3.1最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）
| 77 | 8.3.2最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
| 78 | 8.3.3 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头
| 79 | 8.3.4 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)
| 80 | 九. 连通性要求
| 81 | 9.1支持网络连接
| 82 | 9.2具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。
| 83 | 9.3支持远程超声会诊系统，可实时将超声图像及超声打图手法实时传输，通过手机APP可随时随地开启会诊
| 84 | 十. 探头规格
| 85 | 10.1频率：超宽频带或变频探头
| 86 | 10.2二维、彩色、多普勒均可独立变频
| 87 | 10.3阵元：最大有效阵元数≥576阵元
| 88 | 10.4探头配置：单晶体腹部探头、高频线阵探头、单晶体腹部容积探头、腔内容积探头、线阵探头
| 89 | 10.5单晶体腹部探头：超声频率 1.0- 6.0 MHz
| 90 | 10.6高频电子线阵探头：超声频率4.0-15.0MHz
| 91 | 10.7单晶体腹部容积探头：超声频率2.0- 8.0MHz
| 92 | 10.8腔内容积探头：超声频率2.0-9.0MHz
| 93 | 10.9 线阵探头：超声频率3.0-9.0MHz
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注