## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 彩色多普勒超声诊断仪（七） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（七）
| 2 | 二、用途说明
| 3 | 2.1 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。
| 4 | 三、物理规格及人机交互要求
| 5 | 3.1 显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，可上下移动、左右旋转、前后移动
| 6 | 3.2 液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节
| 7 | 3.3 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式
| 8 | 3.4 操作面板支持电动上下升降、左右旋转和前后平移
| 9 | 3.5 具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电量。
| 10 | 3.6 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。
| 11 | 3.7 探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩
| 12 | 3.8 中央刹车系统
| 13 | 四、先进成像技术
| 14 | 4.1 数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit
| 15 | 4.2 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调
| 16 | 4.3 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术
| 17 | 4.4 多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。
| 18 | 4.5 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示
| 19 | 4.6 支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示
| 20 | 4.7 具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。
| 21 | 4.8 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
| 22 | 4.9 一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。
| 23 | 4.10 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。
| 24 | 4.11 频谱多普勒成像，连续多普勒成像
| 25 | 4.12 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。
| 26 | 4.13 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。
| 27 | 4.14 穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心 及成功率。
| 28 | 4.15 解剖M型模式≥3条取样线，360度自由旋转
| 29 | 4.16 支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。
| 30 | 4.17 支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图
| 31 | 五、高级成像功能
| 32 | 5.1 造影成像
| 33 | 5.1.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、腔内探头
| 34 | 5.1.2 支持左心室造影
| 35 | 5.1.3 支持低机械指数心肌造影
| 36 | 5.1.4 支持容积造影
| 37 | 5.1.5 支持微血管造影增强
| 38 | 5.1.6 支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上；
| 39 | 5.1.7 支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换
| 40 | 5.1.8 具有双计时器
| 41 | 5.1.9 支持向后存储≥8分钟电影
| 42 | 5.1.10 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI
| 43 | 5.1.11 具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。
| 44 | 5.1.12 造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒
| 45 | 5.2 应变式弹性成像
| 46 | 5.2.1 应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头
| 47 | 5.2.2 具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整场图像的均匀度。
| 48 | 5.2.3 具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看
| 49 | 5.2.4 支持应变、应变率和应变直方图的测量
| 50 | 5.2.5 具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能
| 51 | 5.3 剪切波弹性成像
| 52 | 5.3.1 支持探头：凸阵探头、线阵探头
| 53 | 5.3.2 支持二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。
| 54 | 5.3.3 实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调
| 55 | 5.3.4 弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据
| 56 | 5.3.5 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示。
| 57 | 5.3.6 具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
| 58 | 5.3.7 具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调
| 59 | 5.3.8 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量
| 60 | 5.3.9 支持可信度图显示，运动稳定性指数显示
| 61 | 5.3.10 支持高帧率剪切波弹性成像，剪切波ROI大小为4cm*2.5cm时，帧率≥5帧/秒
| 62 | 5.4 宽景成像
| 63 | 5.4.1 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头
| 64 | 5.4.2 支持二维宽景和彩色宽景
| 65 | 5.4.3 自动检测宽景成像时探头的扫描方向，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常
| 66 | 5.4.4 支持对宽景成像过程进行回访，成像后的图像可旋转及测量
| 67 | 5.4.5 宽景成像拼接长度≥200cm
| 68 | 六、测量分析和报告
| 69 | 6.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科
| 70 | 6.2 自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长
| 71 | 6.3 支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估
| 72 | 6.4 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线
| 73 | 6.5 小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型
| 74 | 6.6 自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。
| 75 | 七、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
| 76 | 7.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
| 77 | 7.2 原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）
| 78 | 7.3 支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。
| 79 | 7.4 支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。
| 80 | 7.5 支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
| 81 | 7.6 支持高性能固态硬盘存储≥1TB
| 82 | 7.7 支持外部USB 移动存储
| 83 | 7.8 支持光盘存储
| 84 | 7.9 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限
| 85 | 八、系统技术参数及要求
| 86 | 8.1. 二维灰阶模式
| 87 | 8.1 最大显示深度:≥40cm
| 88 | 8.2 动态范围:≥260dB
| 89 | 8.3 TGC增益补偿: ≥8段
| 90 | 8.4 LGC侧向增益补偿: ≥8段
| 91 | 8.5 腔内探头扫描角度:≥210度
| 92 | 8.6 电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒
| 93 | 8.2 彩色多普勒成像
| 94 | 8.2.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW
| 95 | 8.2.2 取样框偏转: ≥±30度
| 96 | 8.2.3 支持速度、速度方差、能量、方向能量显示
| 97 | 8.2.4 支持立体血流显示
| 98 | 8.3 频谱多普勒模式
| 99 | 8.3.1 显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW
| 100 | 8.3.2 频谱多普勒频率≥ 3 段
| 101 | 8.3.3 最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s
| 102 | 8.3.4 最小速度: ≤1 mm /s
| 103 | 8.3.5 PW取样容积: 0.5-30mm
| 104 | 8.3.6 PW偏转角度: ≥±30度
| 105 | 九、连通性要求
| 106 | 9.1 支持网络连接
| 107 | 9.2 支持DICOM 3.0
| 108 | 9.3 支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。
| 109 | 9.4 支持Type-C数据传输接口
| 110 | 十、探头规格
| 111 | 10.1 探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩能线阵探头、单晶体线阵探头、单晶体腔内探头
| 112 | 10.2 探头阵元数：≥1000阵元
| 113 | 10.3 单晶体凸阵探头频率：2.0-6.0 MHz
| 114 | 10.4 线阵探头频率：4.0-18.0 MHz
| 115 | 10.5 单晶体腔内探头频率: 2.0-9.0 MHz
| 116 | 10.6 单晶体线阵探头频率：3.0-11.0MHZ
| 117 | 十一、外设和附件及其他要求
| 118 | 11.1 耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调
| 119 | 11.2 支持内置无线网卡
120
121
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注