## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 彩色多普勒超声诊断仪（八） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（八）
| 2 | 二、数量：一台
| 3 | 三、设备用途说明及主要要求：
| 4 | 3.1用途：主要用于腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入造影等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求
| 5 | 四、主要规格及系统概述：
| 6 | 4.1彩色多普勒超声诊断仪包括：
| 7 | 4.1.1≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080，采用灵活、可调节支撑臂
| 8 | 4.1.2 应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频
| 9 | 4.1.3智能动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性
| 10 | 4.1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量
| 11 | 4.1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵等探头，分级可调
| 12 | 4.1.6 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像
| 13 | 4.1.7差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力
| 14 | 4.1.8 高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头
| 15 | 4.1.9 高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量
| 16 | 4.1.10精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景更加平滑，有效降低组织结构中高回声区域的饱和度。可应用在所有探头上
| 17 | 4.1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头）
| 18 | 4.1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头
| 19 | 4.1.13 穿刺针增强显示，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式
| 20 | 4.1.14超低速血流显示技术：采用独特处理方式，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s。常规检查条件下成像帧频≥10帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量
| 21 | 4.1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示
| 22 | 4.1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比
| 23 | 4.1.15 超声造影成像功能，具有左右双幅、上下双幅监控模式
| 24 | 4.1.15.1支持三维立体显示
| 25 | 4.1.15.2造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布，具有运动抑制功能
| 26 | 4.1.15.3造影微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在显示微血管架构的同时，显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断
| 27 | 4.1.15.4造影超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，增强显示超低速造影剂信号
| 28 | 4.1.15.5 超声造影定量功能，时间曲线分析，利用获取的造影图像对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动自动追踪功能
| 29 | 4.1.15.6 超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，计算特征参数值
| 30 | 4.2测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）
| 31 | 4.2.1一般测量
| 32 | 4.2.2妇、产科测量与分析
| 33 | 4.2.3血管血流测量与分析
| 34 | 4.2.4血管内中膜自动测量
| 35 | 4.2.5颈后透明层自动测量
| 36 | 4.2.6 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度
| 37 | 4.2.72D直方图分析工具
| 38 | 4.3 输入/输出信号：
| 39 | 4.3.1输入：S-VHS、RGB彩色视频
| 40 | 4.3.2输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个
| 41 | 4.4 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用
| 42 | 4.5 图像管理与记录装置：
| 43 | 4.5.1内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储
| 44 | 4.5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）
| 45 | 4.5.3采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度
| 46 | 五、技术参数及要求：
| 47 | 5.1系统通用功能：
| 48 | 5.1.1显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080
| 49 | 5.1.2≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节
| 50 | 5.1.3操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个， 显示器上具有操作导航功能
| 51 | 5.1.4 操作控制台可上下左右自由调节
| 52 | 5.1.5 探头个数：4个
| 53 | 5.1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换
| 54 | 5.1.7 系统最大成像深度≥38cm（依据探头）
| 55 | 5.2探头规格：
| 56 | 5.2.1探头类型：单晶体凸阵探头1把、高频凸阵探头1把、线阵探头2把
| 57 | 5.2.2性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调
| 58 | 5.2.3 系统支持的探头频率范围：在1.5—24MHz之间选择，最高显示频率≥24MHz
| 59 | 5.2.4单晶体凸阵探头：频率范围：2~6MHz
| 60 | 5.2.5 高频凸阵探头：频率范围：4~8MHz
| 61 | 5.2.6 线阵探头：频率范围：4~11MHz
| 62 | 5.2.8 线阵探头：频率范围：5~18MHz
| 63 | 5.3二维灰阶成像主要参数：
| 64 | 5.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹
| 65 | 5.3.2 A/D≥14bit
| 66 | 5.3.3声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦
| 67 | 5.3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个
| 68 | 5.3.5扫描线：最大每帧线密度≥300超声线（线阵探头）
| 69 | 5.3.6回放重现：灰阶图像回放≥900幅，回放时间≥180秒
| 70 | 5.3.7增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8
| 71 | 横向增益可进行调节，分段≥6
| 72 | 5.4频谱多普勒：
| 73 | 5.4.1方式： PWD、HPRF PWD、CWD
| 74 | 5.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能
| 75 | 5.4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节
| 76 | 5.4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s， CWD：最大血流速度≥22.0m/s
| 77 | 5.4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）
| 78 | 5.4.6 电影回放时间：≥210秒
| 79 | 5.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级
| 80 | 5.5彩色多普勒：
| 81 | 5.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示
| 82 | 5.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像
| 83 | 5.5.3彩色和二维/频谱多普勒可独立变频
| 84 | 5.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°
| 85 | 5.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比
| 86 | 5.5.6彩色显示速度：超微血流成像模式最低平均血流测量速度≤2mm/s
| 87 | 5.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm
| 88 | 5.6超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调
| 89 | 六、耦合剂加热器一台
90
91
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注