## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 便携式彩色多普勒超声诊断仪（一） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 主要技术规格及系统概述：
| 2 | 1 主机系统性能概括
| 3 | 1.1 高分辨率液晶显示器≥15 英寸, 分辨率 1280× 1024
| 4 | 1.2 新一代数字高集成宽频声学波束成形器
| 5 | 1.3 TGC≥8 段
| 6 | 1.4 LGC≥4 段
| 7 | 1.5 最大显示成像模式 ，一键全屏显示高清图像
| 8 | 2 系统成像技术
| 9 | 2.1 二维灰阶成像单元
| 10 | 2.1.1 空间复合成像技术 ，实时声束偏转技术
| 11 | 2.1.2 高清斑点噪声抑制
| 12 | 2.1.3 实时自动持续优化
| 13 | 2.1.4 高帧频实时解剖 M 型 ，360°范围内可旋转
| 14 | 2.1.5 双屏同步实时显示 ，支持二维及彩色血流图像
| 15 | 2.1.6 支持扩展成像（线阵和凸阵）
| 16 | 2.1.7 具有穿刺针增强技术
| 17 | 2.2 频谱多普勒显示及分析系统
| 18 | 2.2.1 智能多普勒技术自动调节声束角度
| 19 | 2.2.2 智能优化技术自动优化频谱
| 20 | 2.3 彩色血流成像（部件）单元
| 21 | 2.3.1 超宽频带血流技术
| 22 | 2.3.2 自适应彩色多普勒技术
| 23 | 2.3.3 实时双幅对比成像
| 24 | 2.3.4 实时彩色血流 M 型
| 25 | 2.3.5 彩色能量成像
| 26 | 2.4 组织多普勒成像
| 27 | 2.5 二次谐波成像（自然组织谐波成像）
| 28 | 3 先进成像技术
| 29 | 3.1 高分辨率血流成像
| 30 | 3.2 造影成像
| 31 | 3.2.1 具备 ROI 感兴趣区造影定量分析软件
| 32 | 3.2.2 具备微血管造影成像功能
| 33 | 3.3 左心室造影和低机械指数造影成像
| 34 | 3.4 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥3 个；线阵探头穿刺引导角度≥3 个
| 35 | 4 测量和分析 (B 型、 M 型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)
| 36 | 4.1 一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；
| 37 | 4.2 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);
| 38 | 4.3 产科测量: 包括全面的产科径线测量、 NT 测量、羊水指数、胎儿心脏功能测量等；
| 39 | 4.4 外周血管测量
| 40 | 4.5 心脏功能测量与分析
| 41 | 4.6 自动、实时 Doppler 频谱波形分析 ，实时和冻结状态下都可以进行分析 4.7 心脏应变定量
| 42 | 4.8 全自动识别左心室切面并追踪 ，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、牛眼图
| 43 | 5 图像存储与（电影） 回放重显单元，
| 44 | 6 参考信号：心电图和生理信号
| 45 | 7 DICOM 3.0 版接口部件 ，包括有线和无线传输 ，打印 ，检索和通用格式
| 46 | 8 记录装置：
| 47 | 8.1 硬盘存储≥500GB 8.2 支持 USB 接口闪存
| 48 | 六 技术参数及要求
| 49 | 1 系统通用功能
| 50 | 1.1 监视器： ≥ 15”高分辨率彩色超薄液晶监视器 ，亮度可调
| 51 | 2 探头规格
| 52 | 2.1 机器支持单晶体探头 3 二维成像主要参数：
| 53 | 3.1 扫描 ：单晶体心脏相控阵 ：超声频率 1.5-5.0MHz
| 54 | 单晶体电子凸阵探头 ：超声频率 1.3-5.0MHz
| 55 | 超宽频带线阵探头 ：超声频率 3.0-12.0MHz
| 56 | 小儿心脏相控阵探头 ：超声频率 3.5-7.0MHz
| 57 | 3.2 扫描速率 ：相控阵 ，全视野 ， 18cm 深度时 ， 帧速率≥50 帧/秒
| 58 | 3.3 扫描深度： 1-38cm
| 59 | 3.4 增益调节： B/D 可独立调节 ，TGC 分段≥8 ， LGC 分段≥4
60
61
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注