## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 便携式彩色多普勒超声诊断仪（二） 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、货物名称：全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统
| 2 | 二、产品用途说明：满足腹部、心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身应用需求
| 3 | 三、系统技术规格及概述：
| 4 | 1. ≥15.6 寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率不低于 1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度
| 5 | 1.1 探头接口 1 个，可扩展到 3 个
| 6 | 1.2 整机重量 6.5kg（含电池）
| 7 | 1.3 支持用户自定义按键数量≥4 个，同一个自定义键支持≥4 个功能
| 8 | 1.4 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）
| 9 | 1.5 主机自带物理英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4 个
| 10 | 2. 造影成像及定量分析单元
| 11 | 2.1 用于腹部、浅表和微血管造影
| 12 | 2.2 左室造影和心肌造影
| 13 | 2.3 支持时间强度分析曲线和运动追踪
| 14 | 2.4 支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。
| 15 | 3. 实时宽景成像：具有扫描速度提示功能方便用户操作，可 360 度旋转
| 16 | 4. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影）
| 17 | 5. 二维灰阶模式
| 18 | 5.1 组织谐波成像模式
| 19 | 5.2 组织特异性成像
| 20 | 5.3 多角度空间复合成像技术，多级可调，支持线阵和凸阵探头
| 21 | 5.4 频率复合成像
| 22 | 5.5 斑点噪声抑制成像
| 23 | 5.6 回波增强技术
| 24 | 6. M 型成像模式
| 25 | 6.1 彩色 M 型
| 26 | 6.2 解剖M 型，取样线≥2 条，可 360 度任意旋转
| 27 | 7. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
| 28 | 8. 频谱多普勒成像
| 29 | 8.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率
| 30 | 8.2 连续多普勒
| 31 | 8.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度， 以及快速矫正取样角度
| 32 | 9. 组织多普勒成像及定量分析单元
| 33 | 9.1 专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具
| 34 | 9.2 曲线解剖M 型
| 35 | 10. 图像放大技术
| 36 | 10.1 一键实现全屏放大
| 37 | 10.2 10 倍局部放大（支持前端、后端放大）
| 38 | 11. 穿刺针增强技术
| 39 | 11.1 双屏实时对比显示增强前后效果
| 40 | 11.2 增强平面角度可调，步进 10 °
| 41 | 12. 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。
| 42 | 四、技术参数及要求
| 43 | 1. 二维灰阶模式
| 44 | 1.1 焦点：4 个，动态可调
| 45 | 1.2 探头配置：
| 46 | 单晶体凸阵探头：超声频率 1.3-5.0MHz，支持扩展成像； 单晶体相控阵探头：超声频率 1.5-5.0MHz，扫描角度≥90 °； 线阵探头：超声频率 3.0-10.5MHz，支持扩展成像；
| 47 | 1.3 最大显示深度 : ≥39cm
| 48 | 1.4 TGC : ≥8 段，LGC : ≥4 段
| 49 | 1.5 动态范围 : 30-190dB，可视可调
| 50 | 1.6 增益调节 : B/M/D 分别独立可调， ≥100
| 51 | 1.7 伪彩图谱 : ≥8 种
| 52 | 1.8 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，全视野二维帧频≥50 帧/秒；凸阵探头 18cm 深，全视野二维帧频≥40 帧/秒
| 53 | 2. 彩色多普勒成像
| 54 | 2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
| 55 | 2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
| 56 | 2.3 取样框偏转 : ≥±30 度 (线阵探头)
| 57 | 2.4 扫描帧率：相控阵探头 18cm 深，高线密度全视野彩色帧频≥4 帧/秒；凸阵探头18cm 深，高线密度全视野彩色帧频≥6 帧/秒
| 58 | 2.5 支持 B/C 同宽
| 59 | 3. 频谱多普勒模式
| 60 | 3.1 显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等
| 61 | 3.2 PW 最大速度 : ≥9.21m/s
| 62 | 3.3 最小速度 : ≤5mm/s
| 63 | 3.4 取样容积 : 0.5-20mm
| 64 | 3.5 偏转角度 : ≥±30 度 (线阵探头)
| 65 | 3.6 零位移动： ≥8 级
| 66 | 3.7 快速角度校正
| 67 | 五、 电影回放及原始数据处理
| 68 | 1. 电影回放
| 69 | 1.1 所有模式下支持手动、 自动回放
| 70 | 1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5 分钟的电影
| 71 | 1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
| 72 | 2. 原始数据处理，可对回放图像进行≥20 个参数调节
| 73 | 六、 测量分析和报告
| 74 | 1. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等
| 75 | 2. 多普勒测量（自动或手动包络测量， 自动计算测量参数）
| 76 | 3. 心脏功能专用测量及分析，包括 Simpson BP，Tei 指数分析，PISA 等
| 77 | 七、检查存储和管理
| 78 | 1. 240G 固态硬盘
| 79 | 2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
| 80 | 3. 支持直接一键存储至硬盘或 U 盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
| 81 | 4. 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。
| 82 | 八、连通性
| 83 | 1.1 参考信号:心电，呼吸波，心电触发
| 84 | 1.2 数据接口:HDMI、USB3.0 接口、音频接口
| 85 | 1.3 支持数据无线传输
| 86 | 1.4 支持 DICOM3.0 系统，可选配 DICOM 妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报
| 87 | 1.5 外设数据模块：包含 S-视频、VGA 视频接口、高清音视频接口
| 88 | 1.6 专用台车：可升降
| 89 | 1.7 具备可装卸探头扩展槽
| 90 | 1.8 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
91
92
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注