## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 高清电子内窥镜系统（电子胃肠镜） 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | （一）设备总体配置性能参数：
| 2 | 1.分体式设计；
| 3 | 2. 超高清视频信号输出，支持视频信号输出；
| 4 | 3.图像处理器主机具有内置工作站功能或搭载外置工作站，实现床旁编辑和打印检查报告；
| 5 | 4.强大的兼容性：可兼容同品牌光学放大胃镜、电子支气管镜、超声内镜、电子十二指肠镜等，方便采购方整合设备资源，拓展诊疗平台。
| 6 | （二）图像处理器参数：
| 7 | 1.具有电子放大功能
| 8 | 2.高清视频信号输出视频最大分辨率应不小于 1920*1080
| 9 | 3.具有 DVI-D，S-Video，HDTV，RGB 等信号输出方式；
| 10 | 4、具有预冻结功能
| 11 | 5.图像处理器主机具有不小于4G的内置存储容量。
| 12 | （三）冷光源技术参数：
| 13 | 1.冷光源的连续使用寿命：不低于14000小时，节约科室使用成本；
| 14 | 2.支持白光和 4 种特殊光模式；
| 15 | 3.长寿命静音气泵，送气量等级：
| 16 | 4.具有透光模式，方便双镜联合手术的开展。
| 17 | 5.采用≥四色 LED灯多光谱光源照明
| 18 | （四）电子上消化道内窥镜（光学放大）技术参数：
| 19 | 1.视场角：广角≥140°、长焦≤87°；
| 20 | 2.具备光学图像放大功能；
| 21 | 3.景深：广角3-100mm，长焦：1.5-2.5mm；
| 22 | 4.钳道孔内径2.8mm；
| 23 | 5.头端部外径≤10.8mm；插入部主软管外径≤10.5mm；
| 24 | 6.有效工作长度≥1050mm；
| 25 | 7.镜体全长≥1400mm；
| 26 | 8.弯曲角度：上210°，下90°，左右100°；
| 27 | 9.镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键，
| 28 | 10．一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒，避免误操作内镜进水损坏的风险。
| 29 | （五）电子上消化道内窥镜（治疗镜）技术参数：
| 30 | 1.视场角≥140°；
| 31 | 2.钳道孔内径≥2.8mm；
| 32 | 3.插入部外径≤9.8mm；头端部外径≤9.8mm；
| 33 | 4.景深：2—100mm；
| 34 | 5.弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100°；
| 35 | 6.具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；
| 36 | 7.镜体水气按钮和吸引按钮除外 操作部具有≥ 4个自定义功能远程控制按钮
| 37 | （六）电子下消化道内窥镜技术参数：
| 38 | 1.具有硬度可调功能，可根据病例的不同情况对内镜的硬度进行调节；
| 39 | 2.观察景深：2-100mm；
| 40 | 3.市场角≥170°
| 41 | 4.弯曲角度：上下均180°，左右均160°；
| 42 | 5.最小器械孔道内径≥3.8mm；
| 43 | 6.头端部外径≤12.0mm；插入部主软管外径≤12.0mm；
| 44 | 7.工作长度≥1300mm；镜体全长≥1600mm；
| 45 | 8.具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；
| 46 | 9.镜体操作部具有≥4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。
| 47 | （七）电子十二指肠镜技术参数：
| 48 | 1.视野角：视向角≥100°，视野方向：侧视或斜视；
| 49 | 2.景深：4mm-60mm；
| 50 | 3.钳道孔内径≥4.2mm；
| 51 | 4.头端部外径≤13.5mm；插入部主软管外径≤11.3mm；
| 52 | 5.有效工作长度≥1240mm；
| 53 | 6.弯曲角度：上≥120°下≥90°，左≥90°右≥110°。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注