## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 消化内镜电外科手术系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
1
| 2 | 内镜切割峰值电压≤800Vp。
| 3 | 不同模式下，主机额定频率或基频≤500kHz。
| 4 | 可调电切功率最大输出功率≤200W。
| 5 | 电凝最大输出功率≤120W。
| 6 | 电切输出时支持高频峰值电压的自动调节。
| 7 | 具备≥2种自动调节技术(例如:电压自动调节、电弧自动调节、输出功率自动调节技术等)。
| 8 | 具有有单极电切电凝功能、双极电切电凝功能。电切方面具有内镜电切、自动电切模式。
| 9 | 电凝具有自动启动和自动停止功能。具有≥2种电凝模式(例如:柔和电凝、强力电凝、双极柔和电凝等)
| 10 | 电切：具有CUT CONTROL切割控制系统和PPS功率补偿系统，可根据阻抗变化智能调整功率输出
| 11 | 内镜下氩气刀模式为：强力氩气模式，能够对组织进行可控制电凝深度的非接触式电凝。
| 12 | 具有内镜专用电切模式,可根据阻抗变化，电切电凝自动交替输出。支持≥100种内镜专用电切模式。
| 13 | 内镜工作站氩气流量精细控制为0.1—8L/min，最大流量≤8L/min。内镜下治疗氩气流量≤2.4L/min
| 14 | 氩气电极：前端具有色环标记，有直喷、侧喷和环喷多种电极可选。
| 15 | 器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。
| 16 | 氩气电极末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生。
| 17 | 系统可以升级吸烟净化系统功能，抽吸系统。
| 18 | 中文界面，全数字化液晶显示屏，即插即用。具有程序存储功能。
| 19 | 具有程序存储功能，可储存≥10个程序。
20
21
22
23
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注