## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 数字胃肠机 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 总体要求:该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影等常规放射学诊断及治疗的需要。
| 2 | 高压发生器功率≥50KW
| 3 | 球管热容量≥300KHU
| 4 | 球管焦点数量≥2个,小焦点≥0.3mm,大焦点≥0.7mm
| 5 | 球管小焦点功率≥35KW,球管大焦点功率≥90KW
| 6 | 动态平板探测器尺寸≥17x17英寸
| 7 | 动态平板探测器采集像素A/D转换位数≥16bit
| 8 | 动态平板探测器像素≤200um
| 9 | 数字图像处理系统透视采集≥30 f/s
| 10 | 一体化主机控制台图像显示系统≥2台,可同时查看透视及摄影图像
| 11 | 具备剂量显示,剂量管理功能,具备DICOM RDSR功能
| 12 | 床体可调升降高度≥20cm
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注