## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 混合动力碎石系统 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 腔内混合动力碎石机
| 2 | 要求一台主机集弹道模式、超声模式、负压吸引装置为一体，不采用分体设计，且能分别或同时进行操作；
| 3 | 可通过屏幕按键打开或关闭弹道模式和超声模式，分别实现单独使用弹道模式，单独使用超声模式或弹道超声混合模式；
| 4 | 要求可分别进行弹道碎石和超声碎石，又可进行联合碎石，且可进行负压吸引；
| 5 | 扭力扳手能使用安装碎石杆更方便、快捷，且确保碎石杆最佳的安装力度；
| 6 | 必须带有10种以上不同型号规格碎石杆，以匹配不同尺寸质地结石；
| 7 | 全触摸大屏设计，识别度高，更方便、清晰设置各种参数；
| 8 | 可视化效率指示计，即时提供视觉反馈给术者，了解碎石效率；
| 9 | 单脚踏控制即可；
| 10 | 配备碎石收集系统；
| 11 | 可提供无菌的结石收集器，用于收集结石碎片；
| 12 | 要求多型号不同碎石杆可提供使用，同时满足标准通道PCNL、Mini PCNL、输尿管超声碎石；
| 13 | 碎石杆必须为环氧乙烷灭菌提供；
| 14 | 弹道输出功率范围：10%-100%可调；
| 15 | 弹道最大输出电功率不小70W；
| 16 | 弹道输出方式：多脉冲连续输出；
| 17 | 弹道输出频率：1-12Hz；
| 18 | 弹道模式尖端主振幅：120μm；
| 19 | 超声换能器频率：24 kHz～26 kHz；
| 20 | 碎石杆尖端振动频率：24kHz；
| 21 | 超声输出功率：10%-100%可调；
| 22 | 超声最大输出电功率为：70W；
| 23 | 超声频率控制类型：智能锁相控制；
| 24 | 功率储备指数：不小于1；
| 25 | 脚踏开关：单脚踏，2档调控；
| 26 | 主机重量：小于45kg；
| 27 | 工作条件：a）环境温度：10℃～30℃；b）相对湿度：30%～75%；c）大气压力：700hPa～1060hPa；
| 28 | 经皮肾内窥镜
| 29 | 工作长度：≤250mm；
| 30 | 最小器械通道内径：≤10.5Fr；
| 31 | 外径：≤16.5/19.5Fr；
| 32 | 视场角： ≥120 ；
| 33 | 视向角：12 °；
| 34 | 景深：2-50mm；
| 35 | 电子肾镜系统
| 36 | 术中实时数据信息存储且存储容量≥1TB，主机多种接口；
| 37 | 主机图像具有多种显示风格；
| 38 | 图像色彩还原度4级，且显色指数≥90；
| 39 | 亮度调节：0-5 档连续可调；
| 40 | 画面可以冻结、拍照，视频录像功能；
| 41 | 配置要求：腔内混合动力碎石机1套； 碎石杆1.Ø 3.0-3.4mm x 40根； 2.Ø 1.9-2.0mm x 40根； 3.Ø 1.0-1.1mm x 20根； 经皮肾内窥镜2套； 电子肾镜系统2套。
42
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注