## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 铥激光治疗机 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 激光器类型：掺铥光纤激光器；波长：1940nm
| 2 | 激光模式：多模；输出方式：脉冲激光输出和连续激光输出
| 3 | 最大输出功率：≥50W
| 4 | 最小输出功率：≤10W
| 5 | 连续输出功率设置步进：1W
| 6 | 最大脉冲能量：≥6J
| 7 | 最小脉冲能量：≤0.025J
| 8 | 脉冲输出峰值功率：≥500W
| 9 | 最大脉冲频率：≥2000Hz
| 10 | 最大脉冲宽度：≥30ms
| 11 | 脉冲宽度模式：≥3种
| 12 | 激光终端输出功率不稳定度：优于 ± 10%
| 13 | 激光终端输出功率复现性：优于 ± 10%
| 14 | 瞄准光：亮度可调节，波长：500nm-532nm，功率：≤5mW
| 15 | 冷却方式：风冷
| 16 | 操作屏幕：全触摸操作，尺寸不小于8寸
| 17 | 光纤连接器类型：SMA-905
| 18 | 设备使用期限：≥8年
| 19 | 电源条件：满足220V，无需改造
| 20 | 防进液等级：主机IPX0，脚踏开关IPX8
| 21 | 激光防护分类：4类；防电击类型分类：I类；防电击程度分类：BF型
| 22 | 组织粉碎器系统1套
| 23 | 组织粉碎器最大输出转矩：≥30 mN·m
| 24 | 组织粉碎器最高输出转速：≥1500 r / min
| 25 | 组织粉碎器调速范围：多档可调
| 26 | 组织粉碎器吸引通道液体流量：≥400 mL / min
| 27 | 组织粉碎器刀具工作长度：≥400 mm
| 28 | 电切镜1套
| 29 | 电切镜直径：≤4.0mm
| 30 | 电切镜工作长度：≥300mm
| 31 | 电切镜视角：30°
| 32 | 电切镜光学镜的有效景深范围：3 mm～50 mm
| 33 | 电切镜外鞘：≤26 Fr
| 34 | 尿道膀胱镜1套
| 35 | 尿道膀胱镜插入部最大外径：≤4.0mm
| 36 | 尿道膀胱镜内窥镜工作长度：≥280mm
| 37 | 尿道膀胱镜视场角：65°，视向角：0°
| 38 | 电子输尿管硬镜系统2套
| 39 | 主机术中实时数据信息存储且存储容量≥1TB，主机包含多个储存接口。
| 40 | 主机图像具有多种显示风格(圆形、八角形、正方形）
| 41 | 主机HDMI 设置：操作菜单界面可以实现当前图像分辨率的选择以及长宽比。
| 42 | 主机图像色彩还原度4级，且显色指数≥90
| 43 | 主机画面可以冻结、拍照，视频录像功能。
| 44 | 电子输尿管硬镜工作长度：≥430mm
| 45 | 电子输尿管硬镜最小器械通道内径：≥5Fr
| 46 | 电子输尿管硬镜外径：8/9.8Fr
| 47 | 电子输尿管硬镜视场角： ≥120 °，视向角：12 °
| 48 | 电子输尿管硬镜景深：2-50m
49
50
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注