## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 光学相干断层扫描仪OCT/OCTA 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1. OCT扫描光源：扫频激光光源
| 2 | 2. 扫描速度：100000次A-Scan/秒
| 3 | 3. 扫频激光器中心波长：≥1060nm
| 4 | 4. 最小瞳孔直径：≤2mm
| 5 | 5. 眼底扫描深度：≥5mm
| 6 | 6. 前节扫描深度：≥5mm
| 7 | 7. 眼底扫描长度：≥14mm
| 8 | 8. 前节扫描长度：≥14mm
| 9 | 9. 轴向分辨率（光学）3.8um
| 10 | 10. 横向分辨率（光学）10um
| 11 | 11. 扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D
| 12 | 12. 最大眼球追踪频率：30Hz
| 13 | 13. 屈光补偿范围：-20D～+15D
| 14 | 14. 前节测量需更换外接前节适配器或前节镜头
| 15 | 15. 眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像
| 16 | 16. 眼底图成像范围视场角≥40º╳40º
| 17 | 17. 眼底成像扫描中心波长标准值（不计误差）: ≥840nm
| 18 | 22. OCTA成像功能：单次成像范围：≥12mm╳12mm
| 19 | 23. 单次OCTA最高分辨率：1024╳1024
| 20 | 24. 血流成像拼图范围:≥28mm╳24mm
| 21 | 28. 青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库
| 22 | 29. 视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析
| 23 | 30. 神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析
| 24 | 31. 青光眼综合分析：生成视盘结构分析的功能组合报告
| 25 | 33. 血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区，默认自动7层分层，可根据需求手动调节任意层次。
| 26 | 34. 去伪影技术：默认3D全层去伪影
| 27 | 36. 脉络膜分析软件：自动或手动测量脉络膜厚度，支持任意扫描尺寸的脉络膜中大血管层血流量化，支持2D 血流密度量化；支持3D，CVV,CVI,CSV,CSI脉络膜中大血流自动识别及量化分析
| 28 | 38. 中文操作系统，电脑和OCT 主机分体化设计，便于电脑升级
29
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注