## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 全数字化平板乳腺X线摄影系统 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1、适用范围：全数字化平板乳腺X线摄影设备，用于乳腺疾病筛查及诊断
| 2 | 2、主要技术指标
| 3 | 2.1机架：
| 4 | 2.1.1 C臂升降最低点＜69cm
| 5 | 2.1.2 C臂升降最高点＞133cm
| 6 | 2.1.3 C臂上下移动范围：≥65cm
| 7 | 2.1.4 C臂旋转范围：≥±180º
| 8 | 2.1.5 C臂摆位具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确
| 9 | 2.1.6 SID：＞66cm
| 10 | 2.2 X线发生器：
| 11 | 2.2.1 功率≥5KW
| 12 | 2.2.2 KV范围20KV～50KV
| 13 | 2.2.3 mAS范围：0.1～500mAs
| 14 | 2.2.4 mA范围：5-125mA
| 15 | 2.2.5供电单相 220V-240V
| 16 | 2.3 X线球管:
| 17 | 2.3.1阳极材料：钨靶
| 18 | 2.3.2球管阳极热容量≥300KHU
| 19 | 2.3.3阳极靶角10°/16°
| 20 | 2.3.4焦点大焦点：0.3mm；小焦点：0.1mm
| 21 | 2.3.5管电流大焦点：80-100 mA ，25-35 kV 小焦点：32-40 mA ，25-35 kV
| 22 | 2.3.6管电压：＞48kv
| 23 | 2.4曝光系统：
| 24 | 2.4.1根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS：提供
| 25 | 2.4.2手动曝光：人工设置kv, mAs
| 26 | 2.4.3 AOP全自动平板探测不需电离室设置：提供
| 27 | 2.5滤线栅：带碳元素活动滤线栅, 有效栅比：≥3.5∶1，曝光自动同步, ≥41线/cm
| 28 | 2.5数字化系统：
| 29 | 2.5.1 探测器：非晶硅碘化铯平板探测器，与乳腺机是同一品牌
| 30 | 2.5.2量子捕获效率DQE：≥71% at 0.5lp/mm
| 31 | 2.5.3探测器面积:＞23cmx29cm
| 32 | 2.5.4采集矩阵:≥2800x2300
| 33 | 2.5.5灰阶深度:≥14bit
| 34 | 2.6采集工作站:
| 35 | 2.6.1采集工作站硬盘:≥1TB
| 36 | 2.6.2采集工作站内存:≥4GB
| 37 | 2.6.3显示器:≥23英寸，2M
| 38 | 2.6.4显示器分辨率:1920x1080彩色显示
| 39 | 2.7图像后处理:放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件
| 40 | 2.7.1支持DICOM3.0、RIS、HIS、DICOM3.0激光打印接口
| 41 | 2.7.2曝光后工作站显像时间:≤10秒
| 42 | 2.7.3曝光后间隔时间:＜11秒
| 43 | 2.7.4每位患者4个标准体位检查时间:≤3分钟
| 44 | 2.7.5每小时检查患者（4个标准体位）数量:＞17人
| 45 | 2.7.6提供假体乳腺处理功能
| 46 | 2.8具备乳腺人工智能辅助诊断系统，且为三类证
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注