## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 移动C形臂X射线机（二） 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 满足手术室、ICU、普通外科、骨伤科、创伤外科、神经外科、泌尿外科、胸外科、血管外科等成人或儿童患者手术进行X射线透视及摄影。设备采用C臂主机和工作站分体式设计,非一体机设计。
| 2 | 最大输出功率：≥ 15kW。
| 3 | 主逆变频率：≥ 60kHz。
| 4 | 最大管电压≥ 125kV。
| 5 | 连续透视最大管电流≥ 5mA。
| 6 | 脉冲透视最大管电流≥100mA。
| 7 | 双焦点设计：小焦点≥0.6，大焦点≥1.2。
| 8 | 显示系统
| 9 | 显示器尺寸≥19’；控制屏尺寸≥10’。
| 10 | 非晶硅动态平板探测器。
| 11 | 有效区域尺寸：≥30cm×30cm。
| 12 | 最大像素尺寸：≥1956*1956。
| 13 | 模数变流器：≥16位。
| 14 | 监视器类型：≥3M灰阶医用液晶显示器。
| 15 | 监视器尺寸：≥ 21英寸。
| 16 | 垂直移动范围：≥400mm。
| 17 | C形臂左右摆动：≥ ±12°。
| 18 | C形臂的最大开口距离：≥877mm。
19
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注