## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 氩氦刀 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 对组织进行冷冻、低温手术治疗
| 2 | 测温性能区间：低温≤-200℃，高温≥+100℃；
| 3 | 冷冻治疗通道数≥4个（以说明书为准）
| 4 | 主机使用寿命≥10年（（以说明书或产品标签为准））
| 5 | 设备可适配多规格冷冻消融针，规格≥4种（以说明书为准）
| 6 | 设备可适配外直径≤1.5mm的冷冻治疗器/冷冻消融针进行治疗（以说明书为准）
| 7 | 具有工作压力显示
| 8 | 每个冷冻通道均可单独控制
| 9 | 热媒：氦气/电加热/乙醇
| 10 | 冷媒：氩气/氮气/笑气/二氧化碳
| 11 | 实时显示冷冻治疗器/冷冻消融针工作温度曲线
| 12 | 可用不同颜色区分所有冷冻治疗器/冷冻消融针温度曲线
| 13 | 可实时显示冷冻治疗器/冷冻消融针工作状态
| 14 | 设备可适配冷冻消融针灭菌有效期≥2年
| 15 | 设备需适配具备真空隔热功能的冷冻消融针
| 16 | 设备需适配自带标测功能的冷冻消融针，便于掌握进针深度
| 17 | 设备通电后，5分钟内达到冷冻治疗工况
| 18 | 电源要求220v，50HZ
| 19 | 液晶屏显示
| 20 | 屏幕为触控式
| 21 | 含储气罐/钢瓶
| 22 | 工作方式为连续运行
| 23 | 具备中文显示界面
| 24 | 设备轻巧便携方便移动，主机重量≤100kg（以注册证或说明书为准）
| 25 | 压力达到安全压力限值时能自动泄压
| 26 | 具有紧急停止按键
| 27 | 防电击类型I类
| 28 | 设备可显示具有测温功能的冷冻消融针冷冻器/消融针的温度值
| 29 | 防电击程度为BF或CF级（BF或CF级应用部分）
| 30 | 设备功率≤400VA
31
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注