## 一体化手术室（含宫腔镜）
广西中医药大学附属瑞康医院 体外物理振动排石机 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目
| 1 | 主振子技术要求：
| 2 | 1、振动方式：垂直振动
| 3 | 2、主振子连接于机械臂关节末端；
| 4 | 3、主振子头球面直径：：≥40mm，允差±1mm；
| 5 | 4、主振子频率：无级调速；
| 6 | 5、主振子振动频率：≥3000r/min；允差±15%；
| 7 | 6、主振子垂直振幅：≥5mm，允差±1mm；；
| 8 | 副振子技术要求：
| 9 | 1、振动方式：水平振动；
| 10 | 2、副振子宽度方向处于床面宽度中心；
| 11 | 3、副振子振动器尺寸长×宽：≥300mm×280mm，允差±5mm；
| 12 | 4、副振子振动器高度距离水平地面高度,最低≤760mm，最高≥900mm，允差±20mm；
| 13 | 5、副振子频率：无级调速；
| 14 | 6、副振子振动频率：≥1500 r/min，连续可调；允差±15%；
| 15 | 7、副振子振幅：≥5mm，允差±1mm；
| 16 | 主机
| 17 | 1、床体运行方式：床面可以前后、左右倾斜运动和上升、下降运动；
| 18 | 2、床面长度：≥1900mm，允差±20mm；
| 19 | 3、床面宽度：≥600mm，允差±20mm；
| 20 | 4、床面离水平地面高度：最低≤760mm，最高≥900mm，允差±20mm；
| 21 | 5.1、床体前后运行角度：-30°～ +30°；
| 22 | 5.2、床体水平运行角度：-15°～ +15°；
| 23 | 6、床体承重：≥150kg；
| 24 | 操作控制系统：
| 25 | 1、主控制台为彩色显示屏；
| 26 | 2、可显示各运行参数；
| 27 | 3、具有急停功能；
| 28 | 4、具有床体复位功能；
| 29 | 5、具有主振子自动运行功能；
| 30 | 6、具有副振子自动功能；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注