## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 泌尿外科4K内窥镜摄像系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
|  | 1 | 1.内窥镜摄像系统：
|  | 2 | 1.1图像输出分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万；
|  | 3 | 1.2 主机自带的菜单按键，对主机进行功能操作及参数设置，可操作的功能不少于20项,包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、增强模式、科室参数、色调等；
|  | 4 | 1.3主机内置图像抓取及录像功能，内置USB3.0接口，可实现术中实时高清拍照和4K极清分段录像功能，图片及影像的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，60帧；；
|  | 5 | 1.4具备分段录像功能，图片及影像的分辨率≥3840*2160，60帧；
|  | 6 | 1.5摄像主机具有3种图像增强的算法：细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度；
|  | 7 | 1.6数字高清输出端口≥4种，包括4K输出端口4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI、DP，高清输出端口DVI;
|  | 8 | 1.7具有单根接线线缆（4K）12G-SDI；
|  | 9 | 1.8 视频输出分辨率≥3840*2160
|  | 10 | 1.9 可通过AUX接口连接脚踏开关实现拍照、录像功能；
|  | 12 | 1.10具有≥3种色调可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括自定义色调、柔和色调、标准色调；
|  | 13 | 1.11 具有数字变倍功能，可实现图像的放缩≥8级；
|  | 14 | 1.12 系统具有至少3种镜种模式，包含：腹腔镜、纤维镜、鼻窦镜等模式；
|  | 15 | 1.13功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语；
|  | 16 | 2.4K超高清摄像头
|  | 17 | 2.1全数字化超高清摄像系统，具有CMOS芯片≥2个；
|  | 18 | 2.2 4K模式下，色阶不低于16bit，
|  | 19 | 2.3 帧频 ≥2档可调
|  | 20 | 2.4 摄像头分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万。
|  | 21 | 2.5 摄像头按键功能可预设色调切换、录像、拍照、亮度调节、白平衡等功能；
|  | 22 | 2.6 具有电子变焦功能：放大倍数≥2倍
|  | 23 | 2.7 光学镜头≥2种可配；
|  | 24 | 2.8 配备2倍光学变焦镜头，焦距为14-28mm，分辨率完全适配4k极清分辨率（标配），可选配20mm的定焦镜头，分辨率完全适配4k极清分辨率；
|  | 25 | 3.医用内窥镜冷光源：
|  | 26 | 3.1 白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高，色温4000~6500K、显色指数为90±5，LED寿命可达35000小时；
|  | 27 | 3.2 具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤；
|  | 28 | 3.3 具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；
|  | 29 | 3.4 自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；
|  | 30 | 3.5 图像处理器与光源连接后，具有智能调光功能，对光源实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，达到减少过曝点，抑制炫光，避免光纤出光过强导致的热损伤等问题；
|  | 31 | 3.6电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；
|  | 32 | 3.7纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm；
|  | 33 | 4.气腹机：
|  | 34 | 4.1 直径压力设定范围：6～25mmHg；
|  | 35 | 4.2 大流量供气，流量 ≥ 30L/min；
|  | 36 | 4.3 具有压力过高感应及自动排气安全功能；
|  | 37 | 4.4 具备加温功能，减少内镜起雾现象；
|  | 38 | 4.5 液晶屏显示，设备运行状态一目了然；
|  | 39 | 4.6 支持自定义设定使用参数，可满足不同患者如成人、儿童及肥胖型的手术需求；
|  | 40 | 5.成人腹腔镜：
|  | 41 | 5.1直径10mm，工作长度大于320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；
|  | 42 | 5.2 30°（或0°）视向角，70°视野角；
|  | 43 | 5.3 与系统主机同一品牌；
|  | 44 | 6. 小儿腹腔镜
|  | 45 | 6.1 可传输白光和近红外光；
|  | 46 | 6.2 工作长度≥310mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。
|  | 47 | 6.3 30°（或0°）视向角，75°视场角；
|  | 48 | 6.4 视场中心角分辨力≥4;
|  | 49 | 6.5 有效景深范围25mm-100mm;
|  | 50 | 6.6 在光波长450nm-890nm范围内具有高透过率；
|  | 51 | 6.7 与系统主机同一品牌；
|  | 52 | 7.医用高清监视器：
|  | 53 | 7.1 分辨率≥3840×2160，≥32英寸；
|  | 54 | 7.2 液晶显示屏/LED背光，亮度700cd/m2。
|  | 55 | 7.3 与摄像系统同一品牌；
|  | 56 | 8.专用设备台车：
|  | 57 | 8.1 360度旋转，活动的万向支臂；
|  | 58 | 8.2 支持安装2台32寸显示屏；7.6 采用磁性吸附方式闭合紧固后门；
|  | 59 | 8.3 上置抽拉式置物抽屉，便于取存；
|  | 60 | 8.4 载物托架可升降调节高度；
|  | 61 | 8.5 医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留；
|  | 62 | 8.6 标配含六孔电源插线板。
| 补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注