## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 心脏彩色多普勒超声诊断系统 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、脑血管）、浅表器官，超声临床诊断应用和相关科研为主。
| 2 | 二、主要技术规格及系统概述：
| 3 | 2.1 主机成像系统：
| 4 | 2.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸，超宽可视角度，显示器超高屏幕分辨率≥1920×1080ppi，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转，可前后折叠。
| 5 | 2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸，操作面板可上下左右进行高度调整。
| 6 | 2.1.3 通用成像探头接口≥4个，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换。
| 7 | 2.1.4 集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行全程动态聚焦。
| 8 | 2.1.5 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级）。
| 9 | 2.1.6 支持单晶体探头≥ 10支
| 10 | 2.1.7 矩阵实时三维探头技术：具备纯净波矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术
| 11 | 2.1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；
| 12 | 2.1.9 单晶体探头技术: 支持线阵、相控阵成人及儿童
| 13 | 2.1.10 系统主机内置1TB硬盘
| 14 | 2.1.11 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量；
| 15 | 2.1.12 脉冲反向谐波成像单元；
| 16 | 2.1.13 彩色多普勒成像技术;
| 17 | 2.1.14 彩色多普勒能量图技术;
| 18 | 2.1.15 方向性能量图技术;
| 19 | 2.1.16 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)；
| 20 | 2.1.17 动态范围≥300Db
| 21 | 2.1.18 数字化通道≥6,000,000
| 22 | 2.1.19 智能全程聚焦技术；
| 23 | 2.1.20 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；
| 24 | 2.1.21 实时双同步/三同步能力
| 25 | 2.1.22 内置DICOM 3.0 标准输出接口
| 26 | 2.2 二维灰阶成像单元
| 27 | 2.2.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。
| 28 | 2.2.2 单晶体探头技术用于成人相控阵探头
| 29 | 2.2.3 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式，多级可调（≥5级）；
| 30 | 2.2.4 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5；
| 31 | 2.2.5 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度；
| 32 | 2.2.6 一键优化图像，可实时优化二维增益；
| 33 | 2.2.7 自动实时持续增益补偿；
| 34 | 2.2.8 LGC侧向增益补偿技术，2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥6， LGC分段≥2，可视可调；
| 35 | 2.2.9 分辨率和帧频可视可调，且支持线阵、相控阵探头；
| 36 | 2.2.10 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性
| 37 | 2.3 彩色多普勒血流成像单元
| 38 | 2.3.1可兼容二维彩色模式，能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式；
| 39 | 2.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术；
| 40 | 2.3.3 彩色能量图及方向能量图 ；
| 41 | 2.3.4 单键预设血流成像参数；
| 42 | 2.3.5 彩色实时同屏双幅对比显像；
| 43 | 2.3.6 彩色增益可独立调节，支持相控阵、线阵探头；
| 44 | 2.3.7 具备专业冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头
| 45 | 2.4频谱多普勒成像单元
| 46 | 2.4.1 自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；
| 47 | 2.4.2 提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像；
| 48 | 2.4.3 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程；
| 49 | 2.5组织多普勒成像单元
| 50 | 2.5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像
| 51 | 2.5.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示
| 52 | 2.5.3 专业TDI测量软件包
| 53 | 2.5.4 可选配基于组织多普勒的定量分析，可同时显示亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价
| 54 | 2.6组织谐波成像单元
| 55 | 2.6.1 具备滤波式谐波技术
| 56 | 2.6.2 脉冲反相谐波技术
| 57 | 2.6.3 可显示谐波频率和基波频率
| 58 | 2.7超声造影成像单元
| 59 | 2.7.1 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。
| 60 | 2.7.2 造影可与核磁像素优化技术结合使用，支持凸阵、线阵、相控阵
| 61 | 2.7.3 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影,具有计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发
| 62 | 2.7.4 具有实时相交互两个平面显示造影成像技术
| 63 | 2.7.5 具备二维心脏造影技术
| 64 | 2.7.6 具备造影定量分析功能及运动补偿功能，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确,具有低机械指数用于心肌造影成像
| 65 | 2.7.7 具备在机造影定量分析
| 66 | 2.7.8穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。
| 67 | 2.8 可选配心脏实时三维成像
| 68 | 2.8.1 探头和功能
| 69 | 2.8.1.1可选配支持纯净波矩阵实时三维探头，结合微电子技术，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维等模式，实现更准确结构和功能定量)
| 70 | 2.8.2 可选配实时智能旋转成像
| 71 | 2.8.3 可选配实时任意多平面成像
| 72 | 2.8.3.1同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向
| 73 | 2.8.3.2支持二维、彩色等多种模式下应用
| 74 | 2.8.4 可选配实时三维成像模式
| 75 | 2.8.4.1 实时三维灰阶成像和实时三维血流成像
| 76 | 2.8.4.2 实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频
| 77 | 2.8.4.3 实时三维缩放成像，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像
| 78 | 2.8.4.4 心腔镜成像或类似成像技术，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系
| 79 | 2.8.4.5 支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果
| 80 | 2.8.4.6 实时三维MPR显示支持任意平面调整
| 81 | 2.8.4.7 实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区
| 82 | 2.8.4.8 实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像
| 83 | 2.9测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）
| 84 | 2.9.1 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）
| 85 | 2.9.1.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）
| 86 | 2.9.1.2 多普勒血流测量及分析软件包
| 87 | 2.9.1.3 专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程
| 88 | 2.9.1.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用
| 89 | 2.9.2 感兴趣区定量
| 90 | 2.9.2.1 高达 10 个用户自定义的区域
| 91 | 2.9.2.2 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析
| 92 | 2.9.2.3 生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式
| 93 | 2.9.3 血管中内膜厚度自动测量:
| 94 | 2.9.4 可选配心肌应变定量
| 95 | 2.9.4.1 实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示
| 96 | 2.9.4.2 可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析
| 97 | 2.9.5 可选配自动化二维心功能定量技术
| 98 | 2.9.5.1 自动二维左心房功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF
| 99 | 2.9.6 可选配心脏自动应变定量
| 100 | 2.9.7 可选配自动心肌运动定量
| 101 | 2.9.8可选配负荷心肌运动定量
| 102 | 2.9.8.1 可选配负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析
| 103 | 2.9.9 可选配三维心功能定量
| 104 | 2.9.10 可选配高级三维心功能定量
| 105 | 2.9.10.1 以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数
| 106 | 2.9.10.2 自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差
| 107 | 2.9.10.3 具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值
| 108 | 2.9.10.4 自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像)
| 109 | 2.9.11 可选配三维自动右室定量
| 110 | 2.9.11.1 自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图
| 111 | 2.9.11.2 自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数
| 112 | 2.9.11.3 自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变
| 113 | 2.10 测量图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元
| 114 | 2.10.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩
| 115 | 2.10.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧
| 116 | 2.10.3 具备主机硬盘图像数据存储
| 117 | 2.10.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印
| 118 | 2.11 连通性
| 119 | 2.11.1 医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0 版接口部件
| 120 | 3.1系统通用功能
| 121 | 3.1.1 监视器: 高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸，超宽可视角度，显示器超高屏幕分辨率≥1920×1080ppi，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转，可前后折叠。
| 122 | 3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸,操作面板可上下进行高度调整及旋转。
| 123 | 3.1.3 标准成像探头接口≥4个。
| 124 | 3.2 探头规格
| 125 | 3.2.1频率:超宽频带探头, 探头频率3 MHz 到12MHz
| 126 | 3.2.2类型:相控阵、线阵、凸阵
| 127 | 3.2.3 此次配备的单晶体探头≥2把
| 128 | 3.3探头主要参数:
| 129 | 3.3.1 可选配成人心脏矩阵探头 ：超声频率1.0-5.0MHz；
| 130 | 3.3.2 可选配小儿心脏相控阵探头：超声频率2.0-9.0MHz ；
| 131 | 3.3.3 成人心脏相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz ；
| 132 | 3.3.4 可选配成人经食道矩阵探头：超声频率2.0-8.0MHz；
| 133 | 3.3.5 线阵浅表探头：超声频率2.0-11.0MHz；
| 134 | 3.3.4 成人腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz；
| 135 | 3.4频率多普勒
| 136 | 3.4.1方式: 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF
| 137 | 3.4.2多普勒探头与频率: PW，CW
| 138 | 3.4.3最大测量速度:PW，血流速度最大≥8m/s; CW，血流速度最大≥15m/s
| 139 | 3.4.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号)
| 140 | 3.5彩色多普勒
| 141 | 3.5.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示;
| 142 | 3.5.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示
| 143 | 3.5.4彩色显示帧数: 帧频≥10帧/秒
| 144 | 3.5.5 组织多普勒帧频：帧频≥110帧/秒
| 145 | 3.6 超声图像及病案管理系统
| 146 | 3.6.1动态图像采集,存储
| 147 | 3.6.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度
| 148 | 3.6.3存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、5个USB存储
| 149 | 3.6.4报告存储,检索,统计
| 150 | 3.7超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调
| 151 | 可选耦合剂加热器一台。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注