## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 彩色多普勒超声诊断仪（一） 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一.设备名称：彩色多普勒超声诊断仪（一）
| 2 | 二.市场主流妇产超声设备
| 3 | 三、设备用途及说明：
| 4 | 满足产前筛查，产前诊断，妇科疑难病例超声诊断，腹部，血管、小器官超声诊断及科研
| 5 | 四、 所提供机型为市场最新机型，具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
| 6 | 五、 主要规格及系统概述
| 7 | 5.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括：
| 8 | 5.1.1 显示器 ≥23英寸
| 9 | 5.1.2 液晶触摸屏≥10英寸
| 10 | 5.1.3 二维灰阶成像
| 11 | 5.1.4 彩色血流多普勒
| 12 | 5.1.5 能量多普勒
| 13 | 5.1.6 PW脉冲多普勒成像
| 14 | 5.1.7 CW连续多普勒成像
| 15 | 5.1.8 可选实时四维成像
| 16 | 5.1.9 二维凸阵探头支持CW连续多普勒成像
| 17 | 5.1.10 胎儿心脏成像模式，可以同时≥2条解剖M型取样线
| 18 | 5.1.11 超微血流显示技术，具有独立的功能操作选件，不需要用造影剂，反应血流动力学真实状态。
| 19 | 5.1.12 二维彩色多普勒成像，立体血流显示技术
| 20 | 5.1.13 二维能量多普勒成像，超低速血流显示技术
| 21 | 5.1.14 可选配三维能量多普勒成像，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。
| 22 | 5.1.15 组织多普勒成像技术
| 23 | 5.1.16 弹性成像技术
| 24 | 5.1.17 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头
| 25 | 5.1.18具有声影抑制技术，提升声影区域图像显示效果
| 26 | 5.2 可选配容积四维成像技术：
| 27 | 5.2.1 支持灰阶三维/四维成像模式，可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构
| 28 | 5.2.2 三维/四维成像具有虚拟光源移动技术，同时显示≥3个独立的可移动虚拟光源，光源的类型及方向可调
| 29 | 5.2.3 断层超声显像技术
| 30 | 5.2.4 具有胎儿实时自动识别技术，可实时扫描中自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿面部容积成像，提高工作效率
| 31 | 5.2.5 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
| 32 | 5.2.6 具备STIC时间空间相关成像技术
| 33 | 5.2.7 STIC时间空间相关成像技术获取的容积数据，具备自动获取四腔心切面、左室流出道切面、右室流出道切面，三血管气管切面
| 34 | 5.3 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）
| 35 | 5.3.1 一般测量
| 36 | 5.3.2 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能
| 37 | 5.3.3 妇产，心脏，血管，儿科，腹部等测量与分析
| 38 | 5.3.4 胎儿生物学参数自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长
| 39 | 5.3.5 自动NT测量技术
| 40 | 5.3.6不规则体积测量技术，快速自动测量一个或多个低回声的不规则体的体积
| 41 | 5.4 图像存储、管理及回放重现
| 42 | 5.4.1 输入/输出信号：USB, HDMI,S-Video, VGA
| 43 | 5.4.2 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0
| 44 | 5.4.3 超声图像存档与病案管理系统
| 45 | 5.4.4 回放重现单元
| 46 | 5.4.5 硬盘容量≥1 T
| 47 | 5.4.6 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像
| 48 | 5.5 技术参数要求
| 49 | 5.5.1 监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器
| 50 | 5.5.2 操作台可左右转动、前后移动和锁定
| 51 | 5.5.3 探头接口：≥4个
| 52 | 5.5.4 ≥10英寸多点触控触摸屏
| 53 | 5.5.5 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准
| 54 | 5.5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
| 55 | 5.6 探头
| 56 | 5.6.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。
| 57 | 5.6.2 腔内微凸阵探头：超声频率2.0 — 10.0 MHz
| 58 | 5.6.3 浅表线阵探头：超声频率2.0 — 12.0 MHz
| 59 | 5.6.4 心脏相控阵探头：超声频率1.0 — 5.0 MHz
| 60 | 5.6.5 腹部二维凸阵探头：超声频率1.0 —5.0 MHz
| 61 | 5.6.6 可选配腹部容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz，阵元数≥500
| 62 | 5.6.7可选配腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz
| 63 | 5.6.8可选配腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥180°
| 64 | 5.6.9 可选配腹部二维微凸阵探头：超声频率3.0 —8.0 MHz
| 65 | 5.7 二维灰阶及容积成像主要参数
| 66 | 5.7.1 凸阵探头，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥20帧/秒；
| 67 | 5.7.2 凸阵容积探头，17cm深度时，四维成像帧频≥10帧/秒
| 68 | 5.7.3 数字集成化智能TGC分段≥8
| 69 | 5.7.4 二维成像扫描深度≥40cm
| 70 | 5.7.5 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅。
| 71 | 5.7.6 系统动态范围≥320dB
| 72 | 5.7.7 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
| 73 | 5.8 频谱多普勒
| 74 | 5.8.1 方式：PW，CW
| 75 | 5.8.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
| 76 | 5.8.3 PWD：血流速度≥9m/s；CWD：血流速度≥15m/s
| 77 | 5.8.4 最低测量速度：≤10mm/s
| 78 | 5.8.5 零位移动：≥10级
| 79 | 5.9 彩色多普勒
| 80 | 5.9.1 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示
| 81 | 5.9.2 凸阵探头，≥17cm深度，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒
| 82 | 5.9.3 凸阵容积探头，≥17cm深度，四维彩色成像帧频≥9帧/秒
| 83 | 5.9.4 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s
| 84 | 5.9.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图
| 85 | 可选配耦合剂加热器一台
86
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注