## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 扇扫超声电子内窥镜 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设各适用范围:
| 2 | 设各适用于消化道疾病的检查和治疗恶性肿瘤的分期、粘膜下病变、巨大胃皱襞、肝胆胰腺肿瘤穿刺取活检
| 3 | 二、超声电子上消化道内窥镜:
| 4 | （一）景深:3-100mm;视野角:≥140°；视野方向:前斜视≥40°；
| 5 | （二）弯曲角度:上下≥130°,左右≥120°；
| 6 | （三）器械孔道/钳道内径:≥3.8mm；头端部外径:≤13.9mm；主软管外径:≤12.6m；
| 7 | （四）长度≥1200mm，镜体全长≥1500mm；
| 8 | （五）扫描方法:电子扇形扫描;超声扫描范围:150°；
| 9 | （六）支持扫描模式:B模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、弹性成像
| 10 | （七）频率范围:5.0-12.0MHz；
| 11 | （八）接触方法:无菌脱气水浸泡法、直接接触法。
| 12 | （九）可配套超声内镜主机使用
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注