## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 高频手术设备（电外科能量系统）设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 主机具有单双极电切电凝模式、内镜电切、大血管闭合功能、双极智能边凝边切功能、盐水下双极等离子以及智能手术烟雾净化系统等功能，满足开放手术、腹腔镜手术、电切镜、胃肠镜手术等。
| 2 | 主机具有彩色液晶显示屏，中文界面，集中显示当前使用器械的参数。器械能自动识别，即插即用，操作简单。参数设置按键式调节简单方便。
| 3 | 智能手术烟雾净化系统可与电外科、超声刀、激光等设备兼容。
| 4 | 电切最大输出功率≥300W。
| 5 | 电凝最大输出功率≥200W。
| 6 | 单极电切具有≥3种模式，包括自动切割、高能切割、无血切割等功能。
| 7 | 单极电凝具有≥4种模式，包括柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝等模式。
| 8 | 双极电切模式：具有≥8档的效果调节。
| 9 | 双极电凝模式：具有双极柔和电凝、双极强力电凝、带自动停止的双极柔和电凝。
| 10 | 大血管闭合钳可以安全闭合7mm及以下血管，闭合动脉最高抗破裂压＞740mmHg，保证闭合的安全。包括开放型和腔镜型可选。
| 11 | 开放用大血管闭合钳根据长度和弯度的不同可提供≥8种型号供选择。
| 12 | 腔镜用大血管闭合钳可提供包括开窗型、马里兰型等多种形状钳口选择，钳口包括光滑和带防滑纹两种，可提供360°旋转手柄供选择。
| 13 | 腔镜用大血管闭合钳由钳芯、套管、手柄（带连线）组成。
| 14 | 大血管闭合钳器械可高温高压消毒灭菌，可重复消毒使用。
| 15 | 大血管闭合钳器械自动识别，即插即用，并具有自动停止功能。
| 16 | 盐水下双极等离子模式：兼容各大品牌电切镜，具有≧8档效果调节。
| 17 | 主机具有中性电极安全系统。
| 18 | 主机具备软硬件升级功能，能进行氩气刀、抽吸冲洗模块、水刀等功能升级。
| 19 | 智能烟雾净化系统采用四级过滤，采用进口过滤器，有效过滤≤0.1μm 以上颗粒烟雾、灰尘以及细菌微生物等污染物，细菌和病毒的滤除率大于 99.999%，有效吸附甲醛、二甲苯、苯、氨、氡等有害气体。
| 20 | 配置需求（应包括但不限于）
| 21 | （1）高频电外科设备主机1台
| 22 | （2）多功能双脚踏 1个
| 23 | （3）开放大血管闭合器械1把
| 24 | （4）腔镜大血管闭合器械1把
| 25 | （5）吸烟净化器1个
| 26 | （6）一次性电刀笔20支
| 27 | （7）一次性负极板50片
| 28 | （8）台车1辆
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注