## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 荧光手术显微镜 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1.主镜部分
| 2 | 1.1主光学为复消色差光学系统，达到消除色差、相差和球面差，获得高质量的对比度和清晰度。
| 3 | 1.2电动变倍系统，变倍系数6:1，也可手动调节。
| 4 | 1.3主目镜配30-150度可折叠角度人体工学双目镜筒，左右倾角可调。
| 5 | 1.4目镜10x，12.5x，目镜屈光补偿±5D。
| 6 | 1.5助手镜可立体空间旋转。
| 7 | 1.6单一可变物镜，无需更换物镜，通过电动连续调焦，工作距离必须同时满足最小≤210mm，最大≥415mm。
| 8 | 1.7视野：10X目镜下最大视野≥116mm。
| 9 | 2.支架
| 10 | 2.1落地式头控支架，最新电动平衡系统，随时平衡，方便调节各种角度.
| 11 | 2.2支架伸展：水平范围≥1300mm。
| 12 | 2.3手柄功能：可对调焦/变倍/光斑等功能进行控制。
| 13 | 2.4支架占地面积比较小，≤710*710mm，方便摆位。
| 14 | 3.照明
| 15 | 3.1内置式双氙灯光源：主灯、备用灯均为180瓦氙灯。主备用光源具有各自独立的供电系统，一键快速切换。
| 16 | 3.2 灯泡使用寿命≥500小时
| 17 | 3.4.荧光功能
| 18 | 3.4.1内置显微镜原厂血管荧光造影模块，无外露组件与线缆。荧光显影剂为吲哚青绿ICG。可在手术中实时查看手术部位的血流情况。
| 19 | 3.4.2内置显微镜原厂黄荧光模块，无外露组件与线缆。荧光显影剂为荧光素钠.
| 20 | 3.5配置需求（应包括但不限于）
| 21 | 3.5.1主光学系统 1套
| 22 | 3.5.2 物镜保护镜 4个
| 23 | 3.5.3 落地式全电磁锁支架系统1套
| 24 | 3.5.4 防尘罩1个
| 25 | 3.5.5 导光光纤1条
| 26 | 3.5.6 300W氙灯（内置）2个
| 27 | 3.5.7 300W氙灯（备用）2个
| 28 | 3.5.8 主刀镜：30-150°可折叠双目镜筒 1个
| 29 | 3.5.9 12.5倍目镜 4个
| 30 | 3.5.10 助手镜：斜45°双目镜筒 1个
| 31 | 3.5.11 摄录像系统 1个
| 32 | 3.5.12 24英寸高清显示器 1台
| 33 | 3.5.13 血管荧光模块 1个
| 34 | 3.5.14 黄荧光模块1个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注