## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 人工心肺机系统 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 |  |  | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、基本要求：数字化全触摸屏、全中文界面智能型人工心肺机，适用于成人、小儿和新生儿心脏外科手术之用。
| 2 | 1、体外循环机底座：
| 3 | 1.1 ≥3泵位底座，底座有万向轮并可锁定，具有可移动的桅杆。
| 4 | 1.2 各泵头之间可任意交换位置。
| 5 | 1.3 具有后备电源UPS，可供机器工作≥90分钟，
| 6 | 1.4 标配≥2手摇柄
| 7 | 2、操作系统：
| 8 | 2.1全中文操作系统。
| 9 | 2.2具有智能辅助系统，可辅助计算病人体表面积。
| 10 | 3、血泵部分：
| 11 | 3.1 单头、双头泵均采用直轴驱动或皮带驱动，终生免维护。
| 12 | 3.2可旋转泵头：单泵头可在180°内旋转、定位，而且双泵头可在240°内旋转定位。
| 13 | 3.3具有开盖保护和开盖保护忽略功能。
| 14 | 3.4旋转方向：可顺时针、逆时针随时转换。
| 15 | 3.5操作性能：a、转速范围：0-250转/分钟。b、转速精度：≤1RPM。c、最大流量：≥10LPM（1/2”泵管）。
| 16 | 4、电子监测组件：电子监测组件呈模块化插件式，可便于后续的更换或者升级。
| 17 | 5、压力监测：
| 18 | 5.1 可监测≥2的压力。
| 19 | 5.2 规格要求：
| 20 | 5.2.1 监测范围（mmHg）：0～+500。
| 21 | 5.2.2 监测精度（mmHg）：0～+5。
| 22 | 6、温度监测：具备≥4导温度检测，并能设置温度的上限和下限，当温度超过设定范围时立刻报警，以提醒操作者作相应的处理。
| 23 | 6.1规格要求：
| 24 | 6.1.1监测范围：0℃～50℃
| 25 | 6.1.2 监测精度：≤± 0.5℃
| 26 | 7、血平面监测：可监测膜肺血平面，设置有监控点、停泵点的双控制点：
| 27 | 8.气泡监测:
| 28 | 8.1检测到气泡后警告并停泵;
| 29 | 9、心肌保护液灌注控制：
| 30 | 9.1具备独立的压力控制和气泡控制及时间监测，可提供人工灌注和自动灌注两种模式。
| 31 | 9.2可指定任意1至2个泵头进行停跳液控制,可以设置人工模式，1:1,2:1,4:1,6:1,8:1,10:1,灌注流量比率模式。
| 32 | 10.时间监测：具备≥3组时间监测组件，并能分别累计不同类型计时的所耗的时间。每个时间通道可单独开始暂停停止，可由小时/分到分/秒转换。
| 33 | 12、全自动变温水箱。
| 34 | 12.1 温度控制范围2℃～41℃。
| 35 | 12.2 ≥2路变温水箱，循环独立输出。
| 36 | 12.3水箱容积≥10L，
| 37 | 13. 空氧混合器
| 38 | 13.1气控气动，氧浓度、流量和微调流量分别独立调节控制。
| 39 | 13.2双流量计设计，最小流量刻度≤25ml。流量调节范围：0-1000ml O2/Air及0-10LPM O2/Air。
| 40 | 13.3可调FiO2：21%-100%，输出精度：≤±3%。
| 41 | 14.具备负压辅助静脉引流（VAVD）和空氧混合器配置
| 42 | 15.配置需求（应包括但不限于）
| 43 | 组件 | 描述 | 数量
| 44 | 台车 | 底座 | 1
| 45 |  | 灯 | 1
| 46 |  | 悬挂系统 | 2
| 47 | 显示屏 | 显示屏 | 1
| 48 |  | 显示屏支架 | 1
| 49 | 泵系统 | 大型滚压泵 | 2
| 50 |  | 大型滚压泵支架及其配件 | 2
| 51 |  | 小型滚压泵 | 4
| 52 |  | 小型滚压泵支架及其配件 | 4
| 53 |  | 管道夹组件 | 6
| 54 | 泵系统控制单元 | 控制单元 | 3
| 55 |  | 控制单元线缆 | 3
| 56 |  | 控制单元支架 | 2
| 57 | 监测组件 | 液平面模块 | 1
| 58 |  | 液平面传感器 | 1
| 59 |  | 液平面传感器支架 | 1
| 60 |  | 液平面贴片 | 1
| 61 |  | 温度模块 | 1
| 62 |  | 成人氧合器温度探头 | 1
| 63 |  | 儿童氧合器温度探头 | 1
| 64 |  | 压力模块 | 1
| 65 |  | 压力传感器 | 2
| 66 |  | 压力传感器 | 2
| 67 |  | 双路压力传感器支架 | 1
| 68 |  | 血氧监测模块 | 1
| 69 |  | 静脉传感器和参考元件 | 1
| 70 |  | 静脉传感器支架 | 1
| 71 |  | 气泡模块 | 1
| 72 |  | 气泡传感器 | 1
| 73 |  | 流量模块 | 1
| 74 |  | 流量传感器 | 1
| 75 | 水箱 | 三路水箱 | 1
| 76 | 托盘 | 托盘 | 1
| 77 | 说明书 | 说明书 | 1
| 78 | 气溶胶 | 气溶胶套件 | 48
| 79 | 负压 | 负压调节器套件 | 1
| 80 | 空氧 | 空氧混合器套件 | 1
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）