## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 调强验证系统 设备参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 探头类型：适用于辐射剂量测量的半导体探头或非晶硅
| 2 | 探头数量：≥ 1350个
| 3 | 测量直径：≥21 cm
| 4 | 测量长度：≥21 cm
| 5 | 探头几何分布：螺旋栅格或非平面分布
| 6 | 探头有效探测面积≤8mm²；
| 7 | 探头稳定性0.5%kGy at 6MV
| 8 | 采样频率≤50ms
| 9 | 角度测量：设备需能自动测量机架角度，无需额外增加模体、支架或角度传感器
| 10 | 插件自定义：可根据用户的探测器型号，进行中心插件设计
| 11 | 兼容市场主流TPS，可应用DICOM格式导入
| 12 | 可满足调强计划的验证，支持IMRT, VMAT, SBRT
| 13 | 可进行相对剂量和绝对剂量分析比较，可完成DTA和Gamma计算
| 14 | 测量并关联机架角度、叶端位置、绝对剂量和时间进行分析。
| 15 | 配置需求（应包括但不限于）
| 16 | （1）平面剂量验证系统1套
| 17 | （2）QA软件1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注