## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 强脉冲光与激光系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 需满足色素治疗、血管治疗、真皮色素治疗功能
| 2 | 治疗手柄:至少配备3个不同功能治疗手柄且必须含一个激光手柄
| 3 | 激光控制激光控制:激光发射采用脚踏开关控制
| 4 | 治疗手具应与滤波片组成不可拆分的整体，通过更换手具的形式实现临床功能的转换
| 5 | 具备滑动或定点两种治疗模式，治疗界面可视
| 6 | 血管或色素治疗手具需满足波谱宽度≤120nm
| 7 | 操作界面：触摸屏≥10英寸
| 8 | 激光治疗手柄能量：400mJ/P≤能量密度≤1200mJ/P
| 9 | 血管治疗能量密度：5J/cm2≤能量密度≤15J/cm2
| 10 | 色素治疗能量密度：1J/cm2≤能量密度≤14J/cm2
| 11 | 激光治疗手柄脉宽：≤20ns
| 12 | 色素及血管治疗脉宽：10-15ms，至少三档可调
| 13 | 强脉冲光波长最大值：≤950nm，以减少水吸收造成的烫伤
| 14 | 激光治疗手柄频率：1≤频率≤5Hz，至少三档可调
| 15 | 色素及血管治疗手具光斑：≥3cm2，同时需配备不同规格的遮光板
| 16 | 强脉冲光脉冲频率：≥2Hz，以实现高频率低能量的无痛治疗
| 17 | 强脉冲光能量调节梯度：≤1 J/cm2，治疗界面可视
| 18 | 强脉冲光制冷调节：≥4档可调，治疗屏幕可是可调
| 19 | 冷却系统：内置水冷却系统，通过主机连接手具
| 20 | 冷却方式:主机水循环制冷，通过手具头导光晶体接触式冷却
| 21 | 电源：220-230 VAC ±10%, 5A, 50/60 Hz
| 22 | 采用独立模块设计，电源冷却系统和计算机控制系统分离形成独立模块
| 23 | 采用激光/强脉冲光工作站形式，至多可以配置三种功能手具或八种波段波长选择。
| 24 | 采用微电脑控制系统
| 25 | 需具有非剥脱激光治疗功能
| 26 | 需具有血管治疗技术功能
| 27 | 配置需求（包括但不限于）
| 28 | （1）激光和脉冲光工作站主机 1台
| 29 | （2）浅肤色超光子治疗手柄 1个
| 30 | （3）深肤色超光子治疗手柄 1个
| 31 | （4）无痛像素激光手柄 1个
| 32 | （5）患者防护眼镜 1副
| 33 | （6）激光防护眼镜 1副
| 34 | （7）光子防护眼镜 2副
| 35 | （8）脚踏开关 1个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注