## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院医疗设备采购项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备基本信息：
| 2 | 1、X射线发生装置1套 2、数字图像装置1套 3、附属设备1套
| 3 | 二、X射线发生装置核心技术与配置参数要求：
| 4 | （一）、医用诊断X射线机高压发生器 1.管电压范围：40kV～150kV 2.管电流范围：10mA～630mA 3.加载时间范围：5ms～9000ms 4.电流时间积：1mAs～320mAs 5.输出标称电功率：50kW 6.输入电源电压：220V，4KVA 7.输入电源频率：50Hz 8.变压方式：高频逆变
| 5 | （二）、X射线管组件 1.标称管电压：150kV 2.焦点：0.6mm/1.2mm 3.旋转阳极的靶角：12° 4.阳极热容量：300kHU
| 6 | （三）限束器 1.输入电压:AC24V 2.固有滤过:≥1.4mmAL（70kV)
| 7 | （四）防散射线滤线栅 1.尺寸：18″×18″ 2.栅比：10:1 3.密度：103线 4.焦距：130CM
| 8 | 二、数字图像装置核心技术与配置参数要求：
| 9 | （一）平板探测器 ▲1. 探测器类型：非晶硅碘化铯平板探测器，整板无拼接，无坏点、无伪影 ▲2. 有效成像面积：≥17英寸×17英寸（43cm×43cm） ▲3.像素矩阵：≥3072×3072，像素尺寸≤143μm ▲4. 空间分辨率：≥3.6lp/mm，极限分辨率≥5lp/mm ▲5. 量子探测效率（DQE）：≥70%（70kVp条件下） ▲6.图像灰阶：≥14bit，可显示4096级灰阶 7.采集时间：≤200ms，快速成像，减少运动伪影 8.接口：标准DICOM3.0接口，可直接连接PACS系统、RIS系统 9.保护功能：具备防磕碰、防水、防尘保护，适应手术室/急诊环境 10.使用寿命：≥10年，具备医疗器械注册证，符合国家相关医疗设备标准
| 10 | （二）图像采集系统 ▲1. 系统配置：≥64位四核处理器，内存≥16GB，硬盘≥1TB SSD，独立显卡≥4GB显存 ▲2. 显示器：≥2台27英寸2K高清医用显示器，分辨率≥2560×1440，对比度≥1000:1，亮度≥300cd/㎡ 3.采集软件：中文操作界面，支持自动曝光控制（AEC）、自动窗宽窗位调整、自动图像优化 4 图像处理功能：支持图像缩放、旋转、翻转、裁剪、锐化、平滑、边缘增强、对比度调整、亮度调整、反相、伪彩等处理功能 5 测量功能：支持距离、角度、面积、周长、密度、CT值等多种测量工具，可自动生成测量报告 6 存储功能：支持DICOM格式、JPG格式、BMP格式、PNG格式等多种图像格式存储，支持本地存储、网络存储、U盘导出 7 打印功能：支持DICOM胶片打印、纸质报告打印，可自定义打印模板 8 系统兼容性：支持Windows 10/11 64位操作系统，支持与医院现有PACS、RIS、HIS系统无缝对接
| 11 | 三、附属设备核心技术与配置参数要求：
| 12 | （三）X射线管组件立柱 1.X射线管组件立柱上下运动范围：1000～1400mm 2.X射线管组件焦距: 1000～1800mm
| 13 | （四）平板探测器立柱 1.平板探测器立柱上下运动范围：1000～1400mm
| 14 | （五）电源箱 1.输入电源220VAC,≥10KVA
| 15 | （六）扫描枪 1. 类型：手持式二维条码扫描枪，可兼容一维条码、二维条码、屏幕码 2. 扫描精度：≥3mil，可识别高密度、破损、模糊、褶皱的条码 3. 扫描速度：≥300次/秒，快速识别，无需对准，支持全向扫描 4. 识读码制：支持所有主流一维码（Code 128、Code 39、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF、Codabar等）、二维码（QR Code、Data Matrix、PDF417、Aztec、MaxiCode等）、屏幕码（手机、电脑屏幕上的条码） 5. 传输方式：支持有线USB传输、无线2.4G传输、蓝牙5.0传输，三种传输模式可切换，无线传输距离≥100米（空旷环境） 6. 存储功能：内置存储≥16MB，可离线存储≥10万条条码数据，支持离线扫描，联网后自动上传 7. 电池：内置可充电锂电池，充满电后可连续扫描≥10万次，待机时间≥30天，支持USB充电，充电时间≤3小时 8. 材质：外壳采用ABS+TPU材质，防滑、抗摔、防水、防尘，可承受1.5米高度跌落至水泥地面无损坏，防护等级≥IP54 9. 接口：标准USB接口，可直接连接电脑、平板、手机、医疗设备主机，无需安装驱动，即插即用 10. 兼容系统：支持Windows、Android、iOS、Linux等主流操作系统，可与医院现有HIS、LIS、PACS系统无缝对接 11. 功能：支持自动感应扫描、手动扫描、连续扫描、自动换行、自动回车、自定义前缀/后缀、条码过滤、数据编辑等功能 12. 适用场景：适用于医院药房、检验科、放射科、手术室、急诊、住院部等场景的药品、标本、患者信息、设备信息的条码扫描录入
| 16 | （七）身份证阅读器 1. 类型：台式居民身份证阅读器，可读取第二代、第三代居民身份证、临时身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证 2. 读取速度：身份证信息读取时间≤1秒，快速识别，无需等待 3. 读取距离：0~5cm，支持近距离读取，无需完全贴合，操作方便 4. 识读能力：可读取身份证芯片内的所有信息，包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号、签发机关、有效期限、头像照片、指纹信息等 5. 接口：标准USB接口，可直接连接电脑、平板、医疗设备主机，无需安装驱动，即插即用，支持RS232接口扩展 6. 兼容系统：支持Windows 7/8/10/11、Android、Linux等主流操作系统，可与医院现有HIS、LIS、PACS、EMR系统无缝对接 7. 安全功能：支持身份证真伪核验，可识别伪造、变造的身份证，具备数据加密传输功能，保护患者隐私信息，符合国家网络安全和个人信息保护相关法规要求 8. 材质：外壳采用ABS材质，防滑、抗摔、耐用，可承受1米高度跌落无损坏 9. 电源：USB供电，无需外接电源，功耗≤2.5W，节能省电 10. 功能：支持自动读取、手动读取、连续读取、信息自动录入、头像照片自动显示、信息打印、数据存储、数据导出等功能，可自定义读取字段和录入格式 11. 适用场景：适用于医院门诊、急诊、住院部、药房、检验科、放射科、手术室等场景的患者身份信息读取、录入、核验，实现实名制就诊、电子病历建档、医保结算等功能 12. 符合国家相关医疗设备标准，具备公安部安全认证，使用年限≥5年
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 |  | 产品参数 | 备注
1
2
3
4
5