## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院医疗设备采购项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目：干式荧光免疫分析仪及配套试剂 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 检测原理：免疫层析法； | 是
| 2 | 检测通量：检测通道不少于6个，最大测试速度大于100测试; | 是
| 3 | 配套试剂检测样本类型：≧2种，必须包括全血和血清； | 是
| 4 | 检测模式：逐条读取； | 是
| 5 | 检测时间：≦32秒/个； | 是
| 6 | 数据传输方式：≧4种，至少包含串口、网口、USB、4G； | 是
| 7 | 荧光检测波段：激发光波长：365nm；发射光波长：610nm； | 是
| 8 | 仪器稳定性：10次测量，TC比值CV小于0.5%； | 是
| 9 | 定标：无需定标，仪器自动识别项目信息，获取云端标准曲线； | 是
| 10 | 运行工作环境：1）环境温度范围：5℃-40℃；2）相对湿度范围：不大于80%；3）大气压力范围：700hPa-1060hPa； 4）电源电压要求：主机输入DC24V 4A，适配器输入AV220V（允许误差±10%）、50Hz； | 是
| 11 | 可提供配套用于急性胸痛主动脉夹层鉴别诊断试剂盒--可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒，须提供对应的试剂说明书；仪器亦可检测超敏心肌肌钙蛋白I；N末端脑钠肽前体；D-二聚体；肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三联检；降钙素原/白介素6二联检测，须提供对应的试剂说明书； | 是
| 12 | 数量：1套。 | 是
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 |  | 产品参数 | 备注
1
2
3
4
5