## Sheet1
Super Mark1.5T 磁共振维保项目参数调研清单
产品序号 | 产品名称 |  | 序号 | 详细项目 | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
1 | 医疗设备维保服务 | 需求参数 | 1 | 一、项目要求 1.维保设备品牌型号：Super Mark1.5T 磁共振一台，维保期：3年 2.保修范围：整机保修,包括：磁体、人工、常规备件、工作站、线圈、制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管）；室外水冷机；精密空调；液氦（补充液氦纯度达99.999%，且磁体内液氦百分比不得低于70%）、液氦压缩机、失超励磁、检查床、电子系统（梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床及所属辅件）；第三方配套设备（高压注射器）；其他第三方设备除外。 3.保修的备件免费维修更换，更换的不良品由供应商负责处理，备件必须是原厂原装未拆封的。
|  |  | 2 | ▲1、维修工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，享有供应商优先派工的权利，7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备宕机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场（不可抗力除外）。
|  |  | 3 | 2、安全检查：安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括： （1）制定检查计划 （2）机械安全检查 （3）电气安全检查 （4）记录检查结果 （5）出具安全检测报告
|  |  | 4 | 3、质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到厂家颁布的质量标准。 （1制定检查计划 （2）图象质量（效果）检查 （3）评判参数结果 （4）调整/校准 （5）记录检查结果
|  |  | 5 | 4、安全升级：按照建议及要求提供硬件和软件升级，以提高设备的安全性和性能。 （1）持续监控设备是否需要升级 （2）提供安全性升级 （3）提供建议性升级 （4）记录升级程序
|  |  | 6 | 5、技术电话支持 全国范围内免费热线电话，由维保公司设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务： 技术电话支持(24X7)，周一至周日，每天24小时；
|  |  | 7 | 6、远程连接及诊断：提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，以保证维修的及时性，并能保障网络连接的安全性。高级诊断：投标人在整个合同期内提供进入设备服务模式进行设备设置或是维修所必需的客户和/或维修级别密码，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。（在投标文件中提供相关承诺）。
|  |  | 8 | ▲7、零配件保障：保养及维修中需更换的耗品、硬件、软件等。 （1）投标人应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，且保证零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品。 （2）提供保修所需的备件，保证有在48小时内提供备品备件的能力，合同期内设备发生的维修备件一般情况下48小时到达医院，最长不超过七个工作日（非标件和不可抗力除外）。更换的旧配件由供应商负责处理。 （3）备件应是性能良好，原厂原装未拆封的。 （4）如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任的，有中标人承担。 （5）常规备件、冷头、线圈、水冷机在保修范围内，并包含250升液氦，但磁体、消耗品、附件及其他第三方的产品除外。
|  |  | 9 | ▲8、预防性保养：每合同年度内4次，按照计划提供, 以保证设备处于最佳运行状态，包括： （1）记录并安排保养时间 （2）保养计划更换损耗部件 （3）检测 （4）按照厂家标准进行调校 （5）确认各项技术指标及性能 （6）记录设备状况 （7） 提供设备原厂保养内容清单
|  |  | 10 | ▲9、预防性保养损耗品：预防性保养中需更换的损耗品由维保公司免费提供。
|  |  | 11 | ▲10、开机率：在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。如果此开机率由于成交供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,维修合同期限将相应延长7个日历日。因备件停产导致设备无法修复的，不计入此开机率。
|  |  | 12 | 11、投标人在维保服务期限内必须为该维保设备出具年度设备运行评估报告。
|  |  | 13 | 12、供应商或授权服务机构对投标产品服务工程师≥3名，并且具有保修该设备有效的医疗设备服务资质证。
备注：供应商可以根据提供的产品型号增加补充参数
14
15
16
...